医疗设备需求参数表

| 科 室 | 消化内科 | 设备名称 | 胰胆成像系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 功能要求：具备胰胆管、阑尾腔的适应症（最好有注册证证明，导管或者主机注册证都行），可以开展直视化ERCP及直视化ERAT - 主要配置及技术性能参数 1、主机一台（非一体机、平板） 1.1、具有一键图像冻结功能 - 1.2、具备图像显示放大、缩小功能 - 1.3、具备视频存储功能（内置或者配置第三方都可以） - 1.4、能够连接图文工作站，实现术中采图 - 1.5、能够匹配多种导管供临床选择 2、显示器一台 2.1、显示器尺寸≥21寸 2.1、分辨率1920*1080 3、专用台车一部 4、成像导管两根（粗细各一根） 4.1、外径≤9Fr，工作通道≥1.2mm ；外径≤11Fr，工作通道 ≥1.8mm 4.2、工作长度≥2200 mm 4.3、可实现注水/负压同时进行 5、一次性取石网篮两根 5.1、工作长度≥2900mm，插入部直径≤1.2mm； 5.2、网篮与成像导管同品牌，保证取石顺畅性； 6、一次性组织取样钳两根 6.1、工作长度≥2900mm；组织取样钳的工作长度≥2种 6.2、取样钳与成像导管同品牌，保证取样匹配性 7.配套水泵一台 |  |  |  |