医疗设备需求参数表

| 科 室 | 儿科 | 设备名称 | 耳声发射听力筛查仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 1.检测技术：瞬态耳声发射（TEOAE）或畸变产物耳声发射（DPOAE），通过率≥90%。 - 2.检测频率：覆盖1kHz-6kHz核心频段（符合新生儿听力筛查标准）。 - 3.信噪比（SNR）：≥6dB，确保嘈杂环境下结果可靠性。 - 4.适用人群：新生儿至6岁儿童，支持早产儿（矫正胎龄≥35周）筛查。 - 5.探头尺寸：新生儿专用超细探头（直径≤3mm），适配外耳道狭窄者。 - 6.舒适性：检测压力自动调节，避免耳道损伤。 - 7.快速筛查：单耳检测时间≤1分钟，支持睡眠状态检测。 - 8.操作与数据管理：内置AI算法，自动显示“通过/未通过/需复筛”，减少人为误判。 - 数据存储：支持≥5000例筛查数据存储。报告输出：符合《新生儿听力筛查技术规范》的中文报告模板，标注复筛时间及建议。 9.安全性与合规性：无创无痛：声发射强度≤80dB SPL，符合国际安全标准（IEC 60601）。认证要求：中国NMPA认证（二类医疗器械），支持《新生儿疾病筛查管理办法》。 |  |  |  |