医疗设备需求参数表

| 科 室 | 神经内科 | 设备名称 | 磁刺激器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 一、基本要求： 能够配合肌电图诱发电位仪完成运动诱发电位、CMCT、CSP等检查工作 - 二、组成及数量： 1、磁刺激器主机一台 2、调节磁刺激器能量的圆形线圈一个 三、技术规格 1、刺激波形：双相 2、线圈接口需设计成可手动插拔模式，不得借助工具完成 3、脉冲宽度：≥280微秒 4、线圈电流方向：正向 5、磁场变化率：40-60kT/s 6、最大峰值磁场强度：≥4.0T 7、手动控制刺激频率，且可以手控输出刺激，最大刺激频率≥5Hz 8、线圈具备LED状态指示灯、强度调节旋钮且可温度控制，能过热自动保护 9、具备内、外触发功能，自动适应匹配内触发、外触发工作模式 10、触发信号需兼容TTL和COMS两种信号电平 11、触发输出电阻＜100Ω，触发输入电阻＞10kΩ |  |  |  |