医疗设备需求参数表

| 科 室 | ICU | 设备名称 | 全自动内镜清洗消毒机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 适用范围:适用于软式内镜的清洗消毒。 - 清洗数量:可同时清洗至少2条胃肠镜或最大可同时清洗至少4条纤支镜，一次性可同步或者异步清洗至少两条软式内镜，各个缸体（缸体不低于2个）分别独立进水，独立排水，独立运行，互相不影响清洗使用。 - 节液槽设计：水槽内部岛式设计，消毒液箱添加消毒液量可调节，针对不同内镜，可自由添加最大不低于12升的消毒液，确保内镜均在节液的前提下全浸泡消毒。可使用符合规定的多种消毒液。 - 控制及报警系统：具备全过程故障报警功能并可直观体现在显示屏上。 - 喷淋灌流：喷淋可根据洗消要求设置酶洗、消毒步骤是否启用，可对槽盖进行清洗消毒。 - 门盖材料:使用高分子材质透明塑料盖，可以观察清洗消毒情况。 - 运行程序：设备内置操作模式包括且不限于常规洗消、早消毒、阳性病人消毒、自定义消毒等。 8.运行流程：整机的工作流程(至少包含泄漏测试、冲洗、清洗、漂洗、消毒、终末漂洗和干燥过程)、步骤转换及工作时间均需在液晶显示屏上显示，供操作人员观察。 8.节约进水:可根据现场用水情况定制双进水装置，只在终末漂洗使用纯水，可以节约不低于80%的纯水使用量，满足科室场地有限无法增加大型水处理设备情况。 9.可对洗消全过程进行全面的洗消数据管理，实时监控，并显示洗消过程，可查询不低于历史前8次的清洗记录并打印。 10.开门模式:设备采用机动门盖，至少具有显示屏触摸开关门、红外感应脚触开门、快捷键开关门三种方式。 |  |  |  |