医疗设备需求参数表

| 科 室 | 口腔科 | 设备名称 | 牙科种植机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 组成：主机1，脚踏控制器1，微型电动机1，供水支架1，电源线1，手机架1，种植手机1 参数： - 动力与电压：电源：交流电或直流电，电压220v，无碳刷微型马达，支持高温消毒 - 转速与扭矩：转速20-2000转/分，可调节，扭矩5-80N.cm - 冷却系统与水量控制：配置蠕动注水或外置冷却水管，支持水量调节 - 显示与操作模式：可视化操作触摸屏，支持参数设置与显示。有故障提示系统 - 配置：带光种植手机头（1:20），能匹配其他品牌种植手机头。 - 消毒与耐用性：手机头和配件可耐受135度高温高压消毒，轴承跳动幅度<0.02mm |  |  |  |