医疗设备需求参数表

| 科 室 | 肾病内科 | 设备名称 | 血气分析仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 基本技术要求： - 1、测量项目：血气电解质等10个参数,pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Glu、Lac 、Hct。 - 2、计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、 P50、AG、A-aDO2、TCa、nCa、Rl、THb(c) 等测量项目和计算项目＞25项。 - 3、内置不间断电源，断电后满足1小时以上的工作时间。 - 4、同时支持注射器和毛细管测量。 - 5、样本量：全血≤150uL，毛细管最低采血量≤50uL。 - 6、样品、试剂预热功能。 - 7、采样针内、外壁自动清洗。 - 8、进样器的选择：自动识别注射器和毛细管，无需适配器。 - 9、配置条码扫描仪。 - 10、配套原厂的血气质控。 - 11、定标方式：全自动液体定标，无需钢瓶气体定标。 - 12、进样方式：全自动进样，能自动检测并排除小气泡和微血凝块。 - 13、多种规格试剂包可供选择，试剂包常温下保存期≥六个月，开包后有效期≥1 5天。 |  |  |  |