医疗设备需求参数表

| 科 室 | 血透室 | 设备名称 | 单针血液透析滤过机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 双泵机子参数（单针血液透析滤过机）： - 总体要求及配置功能 - 1、具备单针透析模块。 2、中文操作界面，≥15英寸彩色液晶触摸显示屏。 3、使用年限≥10年。 4、配置碳酸氢盐干粉装置。 5、治疗过程中执行水路压力密闭性测试。 6、配置在线血压监测，具备血压联动机器超滤调节功能。 7、配置联机清除率kt/v监测装置。 8、至少具有透析液流量、透析液温度、肝素曲线调节功能。 9、具备超滤曲线和钠曲线功能。 10、透析液混合系统为平衡室中进行容量平衡。 11、具有监测动脉压、静脉压、温度、电导度、跨膜压TMP的功能，TMP监测要有防止反超滤或破膜危险的功能。 12、具有漏血监测。 13、具备数据接口。 二、技术参数与性能指标 1、透析液流量：100～1000ml/min，透析液流量随血流量自动调节。 - 2、动脉压监测范围：-200～400 mmHg。 - 3、静脉压监测范围：0～500 mmHg。 - 4、跨膜压监测范围：﹣50mmHg～600 mmHg。 5、透析液温度控制范围：35C°～39C°。 6、透析液电导度范围：12.8～15.7mS/cm，精确度±0.1mS/cm。 7、置换液流量：50～600ml/min，自动控制置换速率，置换液与有效血流量自动匹配。 8、血泵流量：50～600ml/min。 9、肝素泵流量范围：0～10ml/h。 10、超滤率：0～4000ml/h，精度：超滤量±1%。 |  |  |  |