医疗设备需求参数表

| 科 室 | 血透室 | 设备名称 | 血液透析机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 单泵机子参数： 一、总体要求及配置功能 1、投标产品具有CFDA、EC或CE等认证。 2、采用≥10英寸液晶触摸屏，采用中文操作界面。 3、超滤先进的密闭式容量平衡反馈控制系统 4、具备开机全面的安全自检功能，治疗过程中至少每15分钟进行一次水路压力密闭性测试。 5、具有一键式完成消毒脱钙一体化程序。 6、透析液吸管（A/B管）与主机同步自动消毒。 7、预设多种标准透析液配制比例。 8、血泵管内径2至8mm可调。 9、具备消毒、脱钙（柠檬酸热清洗）、冲洗一体化一键式操作，最短30分钟内完成。 10、热化学消毒液单次使用量≤90ml。 11、有自备电源，停电后能维持半小时以上。 12、具有静脉壶液面调节功能，避免污染、操作简单。 13、配置碳酸氢盐干粉装置。 14、具有的监测功能至少包含：动脉压、静脉压、温度、电导度、跨膜压TMP等。 15、 具备空气监测功能。 16、所用的耗材为通用耗材，包括血液管路，无专用耗材。 17、使用期限≥10年。 18、具备在线无创血压监测及在线KTV监测。 19、必须具备数据接口。 二、技术参数与性能指标（以下范围指标为要求的最小范围） - 1、动脉压范围：-300～+500 mmHg，精度可达：±5mmHg。 2、静脉压范围：-200～+500 mmHg，精度可达：±5mmHg。 - 3、跨膜压范围：-200～+500 mmHg，精度可达：±5mmHg。 - 4、动脉血泵：血流量:0，50～650mL/min，精度：±10mL/min或读数的±10%。 - 5、肝素推注:0～10mL/h，精度：±0.2mL/h或读数的±5%。 - 6、透析液流量范围：100～800（可调）mL/min，温度范围：35～38℃。 7、超滤：超滤率0～6000ml/h，容积精度：超滤量±1%，具备曲线超滤。 8、透析液电导率：范围13-15.5mS/cm，精度：±0.1mS/cm，具备曲线钠。 9、漏血探测器：灵敏度≤0.35mL血液/min。 10、脱钙：柠檬酸等 热消毒：热水或柠檬酸等（大于93℃） 化学消毒：次氯酸钠 |  |  |  |