## Sheet1
一批医疗设备市场调研需求清单
科室 | 数量 | 计量单位 | 设备名称 | 设备市场调研基本参数
超声科 | 1 | 套 | 心脏彩色多普勒超声诊断仪器 | 一、主要功能：用于心血管超声的检查，如心脏、消化、泌尿、血管、术中心脏介入等检查： 二、配置要求：心脏矩阵探头1把、小儿心脏相控阵探头1把、成人心脏相控阵探头1把、腹部凸阵探头1把、浅表线阵探头1把、食道探头1把。 三、基本参数： （一）主机及显示器： 1.显示器：宽屏液晶显示器，全方位关节臂旋转，支持多模态图像同屏对比（如 CT、MRI）。 2.触摸屏：彩色液晶触摸屏，支持手势操作及参数调节，可与显示器同步显示图像。 （二）成像技术： 1.二维成像：全场像素级聚焦，提升图像分辨率及穿透力。 2.彩色多普勒：数字化彩色多普勒单元，支持 PW、CW 及 HPRF 模式，二维凸阵探头可支持 CW 连续波多普勒成像，便于心脏血流速度测量。 3.三维成像：实时三维成像单元，支持灰阶及血流三维 / 四维成像模式，具备全容积成像技术，单心动周期内完成心脏容积数据采集。 4.其他技术：组织多普勒成像（TDI）、造影成像技术、弹性成像技术、宽景成像技术。 （三）测量分析功能： 1.心脏功能测量：自动测量左心室射血分数（LVEF）、舒张末期容积（LVEDV）、收缩末期容积（LVESV）等参数，支持三维心功能定量分析及节段性室壁运动评估。 2.心肌应变分析：基于二维斑点追踪技术，同时对左右心室进行 24 段定量分析，生成牛眼图及曲线。
超声科 | 1 | 套 | 术中便携式彩色多普勒超声诊断仪器 | 一、主要功能：能满足术中各脏器超声检查：如肝脏、泌尿、妇科、血管、心脏、肺部、儿科、小器官及浅表组织等。 二、配置要求：心脏探头 ×1、腹部探头×1、浅表探头×1、腹腔镜超声探头x1 三、基础参数： 1.具备高分辨率的彩色液晶显示器、全方位可调； 2.操作面板配备触摸控住屏，带有智能化一键图像质量优化，动态存储、电影回访、局部高清放大等功能及耦合剂加热辅助功能。 3.配备完整的测量软件包。 4.具备高分辨率的二维灰阶成像、彩色多普勒成像、频谱多普勒成像，连续多普勒成像、超微细血流技术、穿刺针增强及引导技术等。 5.具备剪切波弹性成像技术。 6.具备造影技术。
超声科 | 1 | 套 | 妇产彩色多普勒超声诊断仪器 | 一、主要功能，能满足妇科、产科超声检查，如四维超声、盆底超声、腔内超声、腹部超声、浅表超声、血管超声等； 二、配置要求：腹部凸阵探头1把、腔内容积探头1把、腹部容积探头1把、高频线阵探头1把、腔内探头1把和D/4D 容积数据离线处理软件、妇产超声医学一站式管理平台软件。 三、基本参数： 1.二维成像：数字化二维灰阶成像单元，二维成像扫描深度可达 50cm，系统动态范围 400dB。 2.彩色多普勒：数字化彩色多普勒单元、数字化能量多普勒成像单元，PW 脉冲波多普勒成像单元、CW 连续波多普勒成像单元。二维凸阵探头可支持 CW 连续波多普勒成像，便于胎儿心脏血流速度测量。 3.四维成像：实时四维成像单元，支持灰阶及血流三维 / 四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，最大支持 3 个独立的可移动光源，可实现表面成像和透视剪影成像。具备断层超声显像技术、胎儿自动识别技术、卵泡智能容积成像、STIC 时间空间相关成像技术、胎心容积导航技术等。 4.其他技术：二维灰阶血流成像技术，无彩色取样框限制，无需造影剂；二维立体血流成像技术，可呈现立体血流形态；组织多普勒成像技术；弹性成像技术；宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头；具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术；声影抑制消除技术。 5.测量分析功能：具备胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长；自动 NT 测量技术、自动 IT 测量技术；不规则体积测量技术；容积能量模式直方图技术等。还可基于二维斑点追踪技术同时对左右心室进行 24 段定量分析功能。 6.存储与传输：硬盘容量 1T，灰阶图像回放 4000 幅。输入 / 输出信号包括 USB、HDMI、S - Video、VGA 等，连通性支持 DICOM 3.0。
超声科 | 1 | 套 | 全身彩色多普勒超声诊断仪器 | 一、主要功能：能满足全身各脏器超声检查：如消化、泌尿、妇科、血管、心脏、肺部、儿科、小器官及浅表组织等。 二、配置要求：主机配备至少4个探头接口，心脏探头 ×1、腹部探头×1、浅表探头×1、腔内探头x1把 三、基础参数： 1.具备高分辨率的彩色液晶显示器.全方位可调； 2.操作面板配备触摸控住屏，带有智能化一键图像质量优化，动态存储、电影回访、局部高清放大等功能及耦合剂加热辅助功能。 3.配备完整的测量软件包。 4.具备高分辨率的二维灰阶成像、彩色多普勒成像、频谱多普勒成像，连续多普勒成像、超微细血流技术、穿刺针增强及引导技术等。 5.具备剪切波弹性成像技术。 6.具备造影技术。
超声科 | 1 | 套 | 心脏彩色多普勒超声诊断仪器 | 一、主要功能：用于心血管超声的检查，如心脏、消化、泌尿、血管、术中心脏介入等检查： 二、配置要求：心脏矩阵探头1把、小儿心脏相控阵探头1把、成人心脏相控阵探头1把、腹部凸阵探头1把、浅表线阵探头1把、食道探头1把。 三、基本参数： （一）主机及显示器： 显示器：宽屏液晶显示器，全方位关节臂旋转，支持多模态图像同屏对比（如 CT、MRI）。 触摸屏：彩色液晶触摸屏，支持手势操作及参数调节，可与显示器同步显示图像。 （二）成像技术： 1.二维成像：全场像素级聚焦，提升图像分辨率及穿透力。 2.彩色多普勒：数字化彩色多普勒单元，支持 PW、CW 及 HPRF 模式，二维凸阵探头可支持 CW 连续波多普勒成像，便于心脏血流速度测量。 3.三维成像：实时三维成像单元，支持灰阶及血流三维 / 四维成像模式，具备全容积成像技术，单心动周期内完成心脏容积数据采集。 4.其他技术：组织多普勒成像（TDI）、造影成像技术、弹性成像技术、宽景成像技术。 （三）测量分析功能： 1.心脏功能测量：自动测量左心室射血分数（LVEF）、舒张末期容积（LVEDV）、收缩末期容积（LVESV）等参数，支持三维心功能定量分析及节段性室壁运动评估。 2.心肌应变分析：基于二维斑点追踪技术，同时对左右心室进行 24 段定量分析，生成牛眼图及曲线。
放射科 | 1 | 台 | 螺旋CT | 一、主要功能：具备宽体、能谱、快速、低剂量、高清等功能，能够开展冠脉及全身其余各部位CTA、胸痛三联征、头颅灌注成像、肿瘤能谱分析等检查。 二、配置要求：机架系、探测器、扫描床、X线系统、集成化控制台、图像处理工作站、临床应用软件。 三、基本参数： （一）机架系统 1.机架孔径≥70cm。 2.提供两套扫描操作系统，可采用传统主机操作，也可选用无线平板电脑和无线远程遥控器进行扫描。 3.具备摄像头系统，扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主机上显示。 4.两套患者摆位系统，具备无线遥控器和机架上固定的有线的摆位系统。 5.机架内冷却方式：风冷。 6.机架上具备呼吸控制专用指示灯(非X线暴光指示灯)。 （二）探测器 1.探测器排数≥64排。 2.探测器类型：新型探测器，探测器类型不限于：宝石探测器或 Stellar光子探测器或 pure VISION镨黄金探测器或三明治探测器或时空探测器等。 （三）扫描床 床面最大水平移动速度：≥200mm/s 。 (四)集成化控制台 1.提供控制系统整合在机架中。 2.大硬盘容量。 3.同步并行处理功能：具备扫描、重建、显示、存储、打印等操作。
放射科 | 1 | 套 | 超高端CT成像系统 | 主要功能及基本参数 1、探测器物理排数≥256排或双源 2、螺旋扫描准直宽度≥7cm 3、能够开展心血管成像（包含单心跳冠脉成像技术、单心跳心功能成像技术、心脑联合一站成像技术等） 4、胸痛三联征一站式扫描 5、能谱成像 6、全脑灌注、全脏器功能灌注成像 7、具备动态成像技术 8、缺血性脑卒中一站式CTP+CTA联合扫描成像技术 9、全息仿生成像技术 10、提供原厂工作站 11、具备迭代算法、深度学习重建后处理软件包，及心血管及、全身其余部位血管高级后处理软件包、胸痛三联征高级后处理软包、能谱成像高级后处理软件包、全脑及全脏器灌注高级后处理软件包、动态成像高级后处理软件包、缺血性脑卒中一站式CTP+CTA联合扫描后处理软件包
放射科 | 1 | 套 | 高端磁共振成像系统3.0T | 一、主要功能：能够开展心脏功能成像、冠状动脉成像、肝脏弹力成像、胃肠道成像、盆底功能成像等检查。 二、主要配置：磁共振成像系统、水、冷系统、精密空调、原厂图像后处理工作站、高压注射器。 三、基本参数： 1.具备生理电信号自动化探测采集技术。 2.具备全身各部位专用线圈（单一原厂专用通道数≥16）。 3.自由呼吸状态下动态增强。 4.全身参数定量成像功能。 5.自由呼吸心脏成像技术。
放射科 | 2 | 套 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | 一、主要功能：用于常规.胃肠道X射线透视检查及全身多部位基础成像功能摄影；能够常规开展大视野无缝拼接技术，如下肢全长拼接、脊柱全长拼接等功能。 二、配置要求：高频高压发生器、动态数字探测器、X射线管组件、动态遥控床、图像处理系统。 三、基础参数： 1.高频高压发生器：具有硬件电离室自动曝光控制（AEC）功能。 2.动态数字探测器：探测器类型：动态平板探测器。 3.X射线管组件：球管最大功率：≥100KW；双焦点。 4.动态遥控床：具备全套消化系统造影专用压迫装置，可遥控操作；具有一键到位功能；具备触摸屏控制功能；具备防碰撞功能；具备视频监控.患者隐私保护；医护人员安全保护等功能。 5.图像处理系统：提供高性能服务器，软硬件具备良好匹配性；支持全自动全身狭缝拼接功能；通过IHE测试认证；具备完善的DICOM传输、胶片打印、报告、图像采集、患者管理等功能；满足临床需求，可完成大范围直线扫描深度成像；具备先进的图像处理技术（功能），保证图像质量。
儿科 | 1 | 台 | 儿童肺功能监测仪 | 一、主要用途：适用于早产儿、新生儿、学龄前儿童、儿童及青少年进行肺功能检测，可检测项目至少包含静息通气功能和慢肺活量检查、流速容量环/时间肺活量、每分钟最大通气量 MVV、支气管舒张试验、潮气呼吸环测定。 二、基本参数： （一）整机性能 1.1 适用人群：从早产儿、新生儿、学龄前儿童、儿童及青少年等各年龄段。 1.2 具有灵活的未来扩展性（能升级扩展体积描记仪、阻断法气道阻力、脉冲震荡法气道阻力、鼻阻力、胸部挤压法测试、呼吸肌力、肺顺应性等项目）和长久稳定性。 1.3测用力肺活量时有适合儿童测试的吹蜡烛和吹气球的三维动画辅助测试程序； （二）系统基本参数 2.1 婴幼儿流速传感器： 2.1.1 流速范围：0-±1500毫升/秒，分辨率：1.0毫升/秒。 2.1.2 精度：±3%或±4毫升/秒，容量范围：±3000毫升。 2.1.3 死腔：1.7毫升。 2.2 儿童流速传感器： 2.2.1 压差式流速传感器，要求准确度及线性度高，使用寿命长，拆卸、安装简便、方便消毒。 2.2.2 流速范围：0-±20升/秒。 2.2.3 分辩率：10毫升/秒。 2.2.4 精度：±2%在0.2-12升/秒。 2.2.5 容量范围：0-±20升。 （三）测试功能 3.1 静息通气功能和慢肺活量检查：潮气量VT、呼吸频率BF、每分通气量MV、补呼气量ERV、深吸气量IC和最大肺活量Vcmax等参数，可进行多次重复测量，仪器自动选取最佳值，并用形象化的条形图分别表示预计值和最好的实测值。 3.2 流速容量环/时间肺活量： 3.2.1 只需一次用力吹气就可同时得到流速容量环和时间肺活量曲线和数据。 3.2.2 可从流速容量环中计算出MVV=FEV1×30。 3.2.3 对不易配合的儿童，有吹蜡烛、吹气球、吹哨子等各种形象化的软件帮助他们完成流速容量环的测试。 3.3 每分钟最大通气量MVV。 3.4 支气管舒张试验。 3.5 潮气呼吸环测定：潮气呼吸环检查提供丰富的婴幼儿呼吸生理信息。 3.6配备360°支臂，可任意定位，满足多种睡姿； 3.7同时具备常规通气、潮气肺功能、脉冲震荡、支气管舒张试验、支气管激发试验模式。 （四）其他性能及要求 4.1 系统软件：全中文化的基于WINDOWS 操作平台的开放型的肺功能软件，所有内部设置、数据的处理、报告的格式等对用户都是开放的，并可根据自己的需要进行个性化设计。 4.2 提供完全开放的可自由设计的全中文报告。 4.3 系统定标：系统内置环境参数测量模块，能自动测量大气压、温度、相对湿度，并自动对测量的结果进行BTPS校正，以保证测试数据的精确及很好的重复性。 4.4 PC 端软件包含：婴幼儿肺功能检查模块、用力通气FVC、慢通气 SVC、 每分钟最大通气MVV、舒张试验、激发试验、定标、质控管理模块、肺功能检查对象信息收集及管理模块、随访问卷模块、HIS配置模块、儿童动画程序、报告生成及打印模块、工作台账模块、账号管理及设置模块； 4.5 支持国内婴幼儿预计值系统，并可根据需要写入自己本地区的相关预计值。输入病人的性别、体重、身高后可自动产生该病人的预计值。可同时保存十万以上的病人测试资料，并可随时调出并按不同要求打印，可自由修改的报告格式，打印图文报告； 4.6 支持对接HIS/LIS系统。
耳鼻咽喉头颈外科 | 1 | 套 | 电子鼻咽喉内窥镜 | 一、主要功能：主要用于鼻腔.咽喉部等部位的可视化检查和部分微创治疗。 二、配置要求：全高清图像处理装置1套、电子鼻咽喉内窥镜（治疗镜）1套、电子鼻咽喉内窥镜（小儿检查镜）1套、医用台车和高清医用液晶监视器各1套。 三、基本要求： （一）全高清图像处理装置 1、摄像主机与光源装置一体化设计，可实现2D观察的通用影像平台； 2、视频信号输出：数字信号输出可选择DVI、HD-SDI；模拟信号输出可选择VBS复合端口、Y/C，可同时输出； 3、HDTV数字高清信号输出分辨率达到≤1920*1080P，扫描方式：逐行扫描； 4、具有窄带光波成像观察功能； 5、具有IR荧光观察功能；兼容IR荧光内镜； 6、可接软、硬性内镜摄像头，摄像头具有卡式连接器。 （二）电子鼻咽喉内窥镜（治疗镜） 1、视野范围：≤90度； 2、景深距离2～50mm； 3、先端部外径：≤4.8mm；插入部外径：≤4.9mm； 4、弯曲部角度：向上：≤130度；向下：≤130度；向左≤70°；向右≤70°； 5、钳子管道内径：≤2.0mm 6、支窄带光波特殊诊断技术，有效提高早癌诊断率。 （三）电子鼻咽喉内窥镜（小儿检查镜） 1.视野范围≤90度， 2、景深距离3.5～50mm； 3、先端部外径≤2.6mm；插入部外径≤2.9mm； 4、支持窄带光波诊断技术，提高早期癌症的诊出率。 5、HDTV高清成像，图像清晰、对比度高。 （四）医用台车和高清医用液晶监视器 1、21寸及以上高清医用液晶监视器，1台。 2、图文工作站，1套
耳鼻咽喉头颈外科 | 1 | 套 | 腔镜手术摄录系统(4K影像系统) | 一、主要功能：通过创口进入人体内，用于成像和诊断。 二、配置要求：摄像主机、摄像头、LED冷光源、监视器各1套。 三、基本参数： （一）摄像主机 1、输出分辨率不小于3840x2160，逐行扫描，图像色域范围BT.2020； 2、集成图文工作站功能，可连接存储设备（U盘等），可术中记录1920x1080 全高清录像及3840x2160超高清图片采集； 3、主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示； 4、可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示； 5、影像增强功能，可根据手术需要动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益；至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管及组织的辨识度； 6、术野画面≥5级亮度可调，术野画面≥7级放大功能，具备自适应缩放功能； 7、输出端口：DP数字端口2个，12G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口1个； （二）摄像头 1、摄像头采集像素≥3840 x 2160，逐行扫描，图像格式16：9； 2、显影模式：重叠荧光模式(绿/蓝可选)、黑白荧光模式、强度导航模式等； 4、焦距≥19mm，具备调焦环； 5、摄像头可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、FI模式、FI开关； （三）LED冷光源 1、具备NIR/ICG显影技术，具有单踏板脚踏； 2、色温5700K，灯泡寿命≥30000小时； （四）监视器： 1、 32寸4K监视器； 2、分辨率达到3840*2160P 超高清4K显示，逐行扫描，16:9显示模式。 3、具有DP数字端口，12G-SDI数字端口，DVI-D数字端口多种输入方式。
介入室 | 1 | 台 | 数字减影血管造影机（DSA） | 一、主要用途：心、脑血管及外周血管疾病造影诊断及介入治疗，包含但不限于智能路径导航（路图导航）、三维血管重建(3D旋转采集、图像处理)、类CT成像、低剂量控制等功能。 二、配置要求：多导联生理记录仪 1台、射频消融仪1台、快速ACT监测仪1台、监护仪1台、除湿机1台、转运床1张、空气消毒机1台、全套防护用品5套（无铅，配衣架）、高压注射器1台、全套辅助附件，如臂托、头托等。 三、基本参数需求： 1.机架运动包括电动及手动两种控制方式，具备自动跟踪旋转技术。 2.CRA≥90°CAU≥90°RAO≥180°LAO≥120°；导管床配备手臂支架、床垫、输液支架等，床面纵向运动范围≥115cm，床面升降范围≥28cm。 3.高压发生器功率≥100KW,最大管电流≥1000MA，逆变频率≥100KHZ，最短曝光时间≤1ms。 4.球管阳极热容量≥3.0MHu，球管焦点≥2个 5.数字平板探测器分辨率≥3.25LP/mm，像素尺寸≤154μm，有效探测面积不小于29.3cmx38cm。 6.具备高性能图像采集及处理系统 7.具备高性能图像存储及图像分析系统 8.具备高性能三维重建及分析工作站（独立，原厂） 9.质保期：≥5年 10.系统对接：对接医院现有PACS系统，接口费由供应商承担。
内镜中心 | 1 | 套 | 高频手术设备 | 一、主要功能：主要用于开展内镜下的各种治疗，息肉切除、ESD、EMR、ERCP、POEM、STER、出血等。 二、基本参数： 1.模块化设计,具有独立的高频手术系统主机和氩气控制器组成，并可以和水刀设备组合为海博刀系统。（提供彩页或说明书资料） 2.中文操作界面，>10寸彩色全触摸屏操作显示；（提供彩页或说明书资料证明） 3.具有内镜下手术专用的电切模式，内镜电切模式≥2种，其中内镜切割I模式（针型刀模式），效果调节≥4档，功率输出≥110W，最大高频峰值电压≤700V；内镜切割Q模式（圈套器模式），效果调节≥4档，功率输出≥330W，最大高频峰值电压≤800V；（提供彩页或说明书资料证明） 4.主机除具有内镜切割模式，还具有其他单极和双极模式，具有19个以上的多种模式，包含但不限于下列模式： 4.1单极自动切割模式，额定负载电阻时最大输出功率≥350W，≥80档效果可调，最大高频峰值电压≤750v。 4.2单极高能电切模式，额定负载电阻时最大输出功率≥350W，≥80档效果可调，最大高频峰值电压≤1100v。 4.3单极无血电切模式，额定负载电阻时最大输出功率≥240W，≥80档效果可调，最大高频峰值电压≤1400v。（提供彩页或说明书资料证明） 4.4单极柔和电凝模式，额定负载电阻时最大输出功率≥240W，≥80档效果可调，最大高频峰值电压≤450v。 4.5单极强力电凝模式，额定负载电阻时最大输出功率≥144W，≥80档效果可调，最大高频峰值电压≤1800v。 4.6单极喷射电凝模式，额定负载电阻时最大输出功率≥175W，≥80档效果可调，最大高频峰值电压≥4000v。（提供彩页或说明书资料证明） 4.7快速电凝模式，额定负载电阻时最大输出功率≥240W，≥80档效果可调，最大高频峰值电压≤2500v。 4.8具有精细切割模式，额定负载电阻时最大输出功率≥144W，≥80档效果可调，最大高频峰值电压≤1800v。（提供彩页或说明书资料证明） 4.9具有具有双路电凝模式，额定负载电阻时最大输出功率≥240W，≥80档效果可调，最大高频峰值电压≤2000v。 4.10具有双极自动电切模式，额定负载电阻时最大输出功率≥120W，≥80档效果可调，最大高频峰值电压≤675v。（提供彩页或说明书资料证明） 4.11具有双极高能电切模式，额定负载电阻时最大输出功率≥350W，≥80档效果可调，最大高频峰值电压≤650v。 4.12具有双极柔和电凝模式，额定负载电阻时最大输出功率≥240W，≥80档效果可调，最大高频峰值电压≤450v。 5.具有器械自动识别功能，连接器械后主机自动给出常用参数设置； 6.采用低电压设计，最大高频峰值电压≥4000v（提供彩页或说明书资料证明） 7.主机系统支持中、英等21种不同语言。 8.主机程序储存≥ 100个程序，每个程序≥6个子程序，可储存程序≥1000组子程序，并可以中文命名（提供彩页或说明书资料证明） 9.主机具有强大的处理器，≧2000万次/秒的监测技术，提供稳定的电切和电凝效果。（提供彩页或说明书资料证明） 10.内镜下氩气流量≤2.4升/分，范围为0.1-2.4升/分；氩气电极连接后自动设定氩气流量； 11.氩气电极末端气体压力恒定系统：避免皮下气肿的发生； 12.氩气电极前端具有色环标记，具有直喷、侧喷和360度环喷多种规格可选； 13.有多种氩气电极可供选择，最小具有1.5mm的氩气电极 14.具有三种以上氩气模式：精细模式、脉冲模式和强力模式； 15.主机支持无线通信，WLAN功能，方便程序导入/导出； 16.提供的设备注册证应用范围须满足内外科的使用范围售后服务
内镜中心 | 1 | 套 | 电子胃肠镜系统 | 一、主要功能：是消化内科常用的侵入性检查手段，在胃肠道疾病的诊断、治疗及健康管理中发挥着重要作用。 二、配置要求：图像处理装置1套、双焦点电子胃镜1根、放大电子胃镜1根、高清电子肠镜1根。 三、基本参数： （一）图像处理装置 1.主机光源一体式设计； 2.光源：5组LED光源，使用寿命10000个小时； 3.主机光源具备特殊光染色功能：至少具备窄带成像，聚谱成像，光电复合染色中的一种染色； 4.具备双红光成像染色技术，用于术中快速发现出血点； 5.主机具备4种特殊光观察模式； 6.具备预冻结功能； 7.具有轮廓强调、构造强调、色彩强调及电子放大功能，并分多档显示； 8.具备USB存储功能； 9.主机可兼容多系列内窥镜，兼容放大胃肠镜，支气管镜，超声支气管镜，十二指肠镜，小肠镜； 10.主机信号输出4K分辨率； 11.色调调节：在白光观察模式、特殊光观察模式下，调节每张图像的色调；“Ｒ”红色调节：±8档，“Ｂ”蓝色调节：±8档，“Ｃ”色度调节：±8档； 12.具备自动增益控制功能，当内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以通过电子放大，并自动调整亮度； 13. 能够保持对比度的亮度调节成像。 （二)双焦点电子胃镜 1.操作手柄上具有5个遥控按键，可任意设置功能于不同的遥控按钮上，方便控制图像冻结等功能； 2．内镜记忆功能：内镜中设计有记忆芯片，可将此内镜的主要参数显示于显示器上; 3．视野角度：140度; 4．景深距离: 7-100mm常规, 3-7mm近焦; 5．尖端部外径：10.2mm； 6．插入部外径: 9.9mm； 7．弯曲部角度：向上210度；向下90度；向左100度；向右100度； 8．钳子管道内径2.8mm； 9．有效长度：1030mm 10．全长：1350mm 11．镜子具有HDTV画质和窄带成像功能，内镜接头采用防水设计,无需放水帽,最大程度降低了进液引起的维修成本. (三)放大电子胃镜 1.操作手柄上具有4个遥控按键，可任意设置功能于不同的遥控按钮上，方便控制图像冻结等功能； 2．内镜记忆功能：内镜中设计有记忆芯片，可将此内镜的主要参数显示于显示器上,镜子具备优良的放大性能; 3．视野角度140度，放大视野角95度； 4．景深距离: 7-100mm常规, 1.5-3mm近焦; 5．尖端部外径：9.9mm； 6．插入部外径: 9.6mm； 7．弯曲部角度：向上210度；向下90度；向左100度；向右100度； 8．钳子管道内径2.8mm； 9．有效长度：1030mm 10．全长：1350mm 11．镜子具有HDTV画质和窄带成像功能，内镜接头采用防水设计,无需放水帽,最大程度降低了进液引起的维修成本. （四）高清电子肠镜 1.操作手柄上具有4个遥控按键，可任意设置功能于不同的遥控按钮上，方便控制图像冻结等功能,可变硬度; 2．内镜记忆功能：内镜中设计有记忆芯片，可将此内镜的主要参数显示于显示器上,具备副送水和防水插头; 3．视野角度170 度; 4．景深距离:5-100mm; 5．尖端部外径：12.2 mm； 6．插入部外径: 12.0mm； 7．弯曲部角度：向上180度；向下180度；向左160度；向右160度； 8．钳子管道内径3.2mm； 9．有效长度：1330mm 10．全长：1655mm 11．镜子具有HDTV画质和窄带成像功能，内镜接头采用防水设计,无需放水帽,最大程度降低了进液引起的维修成本. 12．具备RIT功能。
内镜中心 | 1 | 台 | 消化内镜手术工作系统 | 一、主要用途：主要用于开展内镜下的各种治疗，息肉切除、ESD、EMR、ERCP、POEM、STER、出血等。 二、基本参数： 1、主机为模块化设计，可根据需求实现个性化硬件模块配置和软件升级，可以连接氩气、吸烟、吸引模块等，内置中文、英语等多种语言操作系统。 2、设备须具备拓展升级功能，能够和水刀进行整合，拓展为海博刀系统。 3、设备具有专用内镜电切模式功能，电切和电凝自动交替输出，内镜切割模式≥2种，其中内镜切割I模式，功率输出≧170 W ± 20 %，最大高频峰值电压≤550V；内镜切割Q模式，功率输出≥400 W +0 % / -20 %，最大高频峰值电压≤770V。（提供彩页或说明书资料证明） 4、主机内镜切割模式≧4档切割效果、≧4档切割宽度、≧10档切割间隔(160ms/级)，参数调节操作方便，术者可根据适应症、切割习惯，进行个性化调节。 5、设备除了内镜切割模式外，还有其他切凝模式，有自动电切、柔和电凝、强力电凝、双极电凝等模式； 6、主机频率≤360KHZ。 7、设备有多种智能调节技术：电压调节、电弧调、输出调节 8、主机采用微电脑技术和传感器技术，具有自动切割控制功能，功率根据组织变化自动调整输出功率，可直接以功率变化带在屏幕上显示出来。 9、设备具有功率峰值补偿功能（pps功能)，对初始切割和切割过程提供智能补偿支持。 10、设备为低电压设计，最大高频峰值电压为≥4000v。（提供彩页或说明书资料证明） 11、具有中性电极安全监测系统（≥4种监测类型可选择），对病人阻抗在20-118欧姆之间进行动态监测。 可监测高低频漏电电流；主机有新生儿模式，提供中性电极专用监测功能，提供实时的负极板阻抗信息。 12、具有程序存储功能，可存储≥99组以上程序，并可设定开机为程序列表显示和引导模式。 13、有多种氩气电极可供选择，氩气电极前端具有多种喷口，有直喷口、侧喷口和360度环形喷口的电极。 14、具有程序存储功能，可以存储≥99组以上程序，并可设定开机为程序列表显示和引导模式。 15、一次性氩气电极头端带有过滤装置，可防止血液倒流，氩气电极末端有压力恒定装置，可避免氩气囊肿发生。 16、具有多种氩气模式，有强力模式，精细模式，慢脉冲模式，快脉冲模式，满足不同适应症需要。 17、功率输出：电切最大输出功率：≥200W/500欧姆，电凝最大功率≥120W
内镜中心 | 1 | 套 | 电子胃肠镜系统 | 一、主要功能：是消化内科常用的侵入性检查手段，在胃肠道疾病的诊断、治疗及健康管理中发挥着重要作用 二、配置要求：图像处理装置1套、内窥镜冷光源1套、电子上消化道内窥镜（高清胃镜）1套、电子上消化道内窥镜（放大胃镜）1根、电子下消化道内窥镜（高清肠镜）。 三、基本参数： （一）电子图像处理器（主机） 1、整体设计理念：主机和光源分体设计，全数字化处理和全数字化输出的内窥镜电子影像系统。 2、特殊光模式：具备≥4 种特殊光模式，至少具备 OE（光学增强）、NBI（窄带成像）、LCI（联动成像）其中一种。 3、电子染色技术：通过电子分光技术达到电子染色的效果，可10波段预设。 4、测光模式：平均测光/峰值测光/自动测光 5、构造强调功能：SE4级。 6、图像放大功能：所兼容内镜均具有2倍电子放大功能，0.05级逐级放大，共20级，有利于早期癌的诊断。 7、图像信号输出方式：内置（不包含外部拓展）高清数字接口HD-SDI：≥2个；DVI接口：≥2个 （1920*1080P） 8、图像冻结模式：实时冻结，≥3种冻结模式可选。 9、双画面模式：可将白光图像和电子染色图像同时显示,双画面对比观察。 10、画中画功能：冻结图像与运动图像同时出现在画面上。 11、消化内科可拓展兼容：胃镜、肠镜、光学放大胃肠镜、电子经鼻内镜、电子十二指肠镜、小肠镜、环扫/扇扫超声胃镜。 12、呼吸内科可拓展兼容：电子支气管镜、超声支气管镜等。 13、肝胆外科可拓展兼容：电子十二指肠镜、电子胆道镜。 14、耳鼻喉科科拓展兼容：电子鼻咽喉镜。 （二）医用内窥镜用冷光源（光源） 1光源：采用多光源整合技术，4个独立可控的高亮度LED光源； 2、光源控制：采用LED自动能量控制； 3、光源寿命：≥10000小时； 4、气泵：横隔膜式气泵； 5、气泵压力：≥65Kpa； 6、光源冷却方式：强制空气冷却； 7、设定值记忆功能：关闭系统电源后设定值可保存； 8、亮度调节：根据视频信号输出自动调节亮度（也可手动调整）； （三）电子上消化道内窥镜（高清胃镜） 1、观察方向：0°直视。 2、视野角：≥140°。 3、观察景深：2-100mm。 4、先端部直径：≤9.2mm。 5、软性部直径：≤9.3mm。 6、弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。 7、工作长度：≥1100mm，全长：≥1400mm。 8、最小钳道内径：≥2.8mm。 9、图像传感器：CMOS图像传感器，实现高清图像极低噪点。 10、辅助送水功能：具有前射水功能，以方便治疗时冲洗创面。 11、特殊光染色功能：具备≥4 种特殊光模式，至少具备 OE（光学增强）、 NBI（窄带成像）、LCI（联动成像）其中一种。 （四）电子上消化道内窥镜（放大胃镜） 1、观察方向：0°直视。 2、视野角：正常≥140°/接近≥56°。 3、观察景深：正常 3～100mm/接近 1.5～2.5mm。 4、先端部直径：≤9.9mm。 5、软性部直径：≤9.8mm。 6、弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。 7、工作长度：≥1100mm，全长：≥1400mm。 8、最小钳道内径：≥2.8mm。 9、图像传感器：CMOS 图像传感器，实现高清图像极低噪点。 10、辅助送水功能：具有前射水功能，以方便治疗时冲洗创面。 11、特殊光染色功能：具备≥4 种特殊光模式，至少具备 OE（光学增强）、 NBI（窄带成像）、LCI（联动成像）其中一种。 12、光学放大倍率：≥140 倍。 （五）电子下消化道内窥镜（高清肠镜） 1、观察方向：0°直视。 2、视野角：≥170°。 3、观察景深：2-100mm。 4、先端部直径：≤12mm。 5、软性部直径：≤12mm。 6、弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°。 7、工作长度：≥1330mm，全长：≥1600mm。 8、最小钳道内径：≥3.8mm。 9、图像传感器：CMOS 图像传感器，实现高清图像极低噪点。 10、具有结肠插入技术，精准传导，顺应弯曲，提高肠镜的插入性，降低肠镜检查难度。 11、辅助送水功能：具有前射水功能，以方便治疗时冲洗创面。 12、特殊光染色功能：具备≥4种特殊光模式，至少具备OE（光学增强）、 NBI（窄带成像）、LCI（联动成像）其中一种。
普外科 | 1 | 套 | 腹腔镜显示（摄像）系统 | 一、主要功能：通过创口进入人体内，用于成像和诊断。 二、配置要求：腹腔镜主机、摄像头、腹腔镜、LED冷光源、导光束、监护器、台车。 三、基本参数： （一）腹腔镜主机系统： 1.输出分辨率≥3840×2160。 2.图像色域范围：BT.2020、BT.709。 3.主机具备AGC图像自动增益处理技术,增强术中透烟雾图像清晰功能;宽动态图像处理功能,减少图像过曝与图像暗区。 4.水平分辨线≥2300线,垂直分辨线为≥1800线,图像解析度高。 5.采用原生4K Exmor R背照型 CMOS图像传感器芯片,芯片像素≥860万。 6.摄像设备具备双镜联合功能，能够进行标准画面与增强画面同屏对比显示，便于进行疑难术式快速精准处理。 7.具备宽动照明技术，可以根据术野情况自动补充光亮度，动态调节画面亮度。 8.具备特殊光模式，可提高对肿瘤部位血管与病变部位的辨识度。 9.主机具备高清视频输出端口：DP或4K数字端口1个，12G-SDI或HDSDA数字端口1个或3G-SDA数字端口4个，总数≥4个。 10.电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。 11.主机系统具有升级功能和兼容性。 12.具备AI图像增强功能。 （二）摄像头： 1.采集像素≥3840×2160。 2.摄像头传感器采用CMOS传感器，焦距≥f=18MM,逐行扫描，或自动对焦。 3.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。 4.快捷键功能，不少于4种快捷键功能，预设功能至少包括术野录像、拍照、白平衡和亮度调节。 5.电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。 （三）医用内窥镜冷光源： 1.冷光源有效功率不小于 300W；氙灯泡的色温为4000-6000K。氙灯泡通电后即可达到满照度。 2.灯泡(LED灯泡或氙灯）寿命≥30000小时，具备灯泡更换指示功能。 3.可适配连接直径≥4.8mm，长度≥3m的导光束。 4.智能冷却功能，有效降低光源产生的热量，有效境地散热风扇的使用，降低噪音。 （四）全自动气腹机 1. 腹机流量不低于45 L/min，具备触屏界面。 2.至少具有正常和小腔体两种模式。 3.压力调节范围：3-25mmHg。 4.小儿模式送气流量范围：最小设定流率≤0.1L/min。 5.气腹机带有过压提示功能，压力超过测定值，具有自动放气功能。 （五）监视器： 医用级监视器，分辨率不小于≥3840×2160，规格尺寸≥31英寸。 （六）腹腔镜（1个）： 1.直径≥10mm，30°内窥镜，长度大于等于31CM，可应用于4K超高清腹腔镜影像系统显影。 2.中心分辨率或视场角中心分辨率大于等于20 lp/mm或8C（C°）。 3.蓝宝石镜面，防雾，图像无变形，集成光纤传输。 4.高温高压灭菌循环使用。 （七）内窥镜台车: 可移动式医用专用内窥镜台车，立体分层、稳固耐用、静音滑轮，带有监视器支架，配电源接口。
眼科 | 1 | 套 | 眼科超声乳化仪 | 一、主要功能：用于对眼部组织的破碎、切割和乳化等。 二、配置要求：超声乳化仪主机1套、脚踏开关1个、超声乳化手柄3个、20号超乳探针6个、20G灌注套和测试腔6个、针头扳手1个、注/吸手柄3个、45度带灌注套注吸针头3个、20号气动玻切刀10个、电凝镊2把、电凝线2根。 三、基本参数： 1.主机高度≥150cm，彩色液晶直观触摸屏≥18英寸，带语音确认功能，电源线≥6米。 2.可编程静脉输液架行程≥106cm，速率≥6cm/秒，最大承重1.1kg。 3.既可选择配置双线性脚踏也可选择配置单线性脚踏，脚踏线长≥360cm，也可选择使用无线连接方式，可选择配置无线遥控器并配备交流电充电器。 4.具有双泵系统，即蠕动泵和文丘里泵。同一台手术中能通过踏板的侧面开关在两种泵间飞速自由切换。 5.配置有助于前房稳定性的一次性小孔径双泵管道，可自由选择同一品牌厂家生产的直式、弯曲式，19G、20G、21G喇叭口等多样性超乳针头，超声乳化手柄频率≥38KHz。 6.前部玻璃体切割频率≥2500cpm，可选择使用20G、23G、25G玻切头。 7.能通过平板应用程序中的分析工具，进行白内障手术参数分析和数据统计，来管理手术系统和优化手术系统的每一个手术。 8.前房稳定技术，通过预设的负压值，实现高负压手术，使前房更稳定，手术更安全。 9.蠕动泵负压≥650mmHg，文丘里泵负压≥600mmHg。抽吸速率≥60cc/分钟。 10.泵限压点设置：可以任意设置泵限压点，满足不同病例需求。 12.系统可设置5位及以上手术医生的手术参数，并可自定义命名，每位手术医生名下可设置5个及以上个性化手术程序。 13.回吐排气、排放模式可预先选择设置为吊瓶重力方式或者电机模式。