医疗设备需求参数表

| 科 室 | 耳鼻喉科 | 设备名称 | 高清摄像系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 基本要求：摄像主机、冷光源、鼻窦镜、耳内窥镜为同一品牌。 - 一、高清摄像、摄像头参数 1、全高清图像传感技术1/2.8”CMOS，提供全高清画质、超强的色彩还原； 2、图像解析度：1125条垂直扫描线，逐行扫描，水平清晰度：≥1244线； 3、分辨率：≥1920（H）×1080（V），（纵横比16：9），60帧Full HD； 4、输出像素：≥208万像素； 5、数字输出：主机自带全高清图像录制、播放、储存功能。录制的视频为≥1080P，色彩还原真实、通透、稳定性高具备手术模式选择，能针对不同手术还原最佳视频，。 6、可通过OSD菜单可以对摄像机的一些详细参数如亮度、饱和度、增益、背光补偿、进行调节； 7、手术模式：具有5种不同的内镜手术场景模式，并可以自定义；一键式切换内镜模式，方便操作，适用不同科室； 8、光学适配器：F15-F25变焦、F16mm、F20mm、F22mm可选； 9、摄像头手柄功能具有两个按键，可遥控≥12种功能按键； 10、图像冻结：一键式单幅冻结图像； 11、白平衡：自动白平衡控制和手动控制； 12、信号输出：具有HDMI、CVBS、DVI-D、VGA、3G-SDI视频输出和复合视频输出； 13、摄像头：消毒、浸泡IPX7； 14、曝光控制：自动曝光控制，自动识别光亮强弱 ,自动调整图像光亮度； 15、图像亮度：可手动、自动调整； 16、信噪比：36 dB 17、采集方式：可进行视频和图片采集，视频采集分辨率≥1920×1080；存储方式：内置USB，外置SD接口；录制格式：符合目前各项主流录制格式；图片格式：符合目前各项主流图片格式；界面操作：具备实时操作显示，随时录制及拍摄。18、显示屏：≥5寸彩色液晶高灵敏触摸屏，显示连续、工作时间、设定工作功率。 19、具备消网格及可兼容纤维镜功能。 - 二、医用冷光源参数 1、冷光源功率： 100VA ，LED灯，光输入孔规格≤∅10； 2、色 温：≥ 5700K 3、光通量：≥800Lm 4、显色指数：≥90 5、噪 声：≤55dB 6、时间显示 ：可累计记录工作时间 7、LED灯珠寿命≥20000小时 8、显示屏显示：≥5寸液晶屏，显示连续、工作时间、设定工作功率 9、光输出口：可配不同接头 狼牌、史托斯、奥林巴斯等（可定制） 10、一键切换20%、40%、60%、80%、100%亮度输出; 亮度精度可达到1% 11、面板小按扭针对不同手术的需求，亮度可进行30W、60W、100W一键调节。 三、鼻窦镜 1、插入部最大外径（内窥镜）：Φ4mm 2、内窥镜工作长度：175mm 3、视场角：90° 4、视向角：0° /30° 5、设计光学工作距离：20mm 6、中心角分辨力rα(d)：3.267C/(°)，允差-10%，上限不计 7、有效景深范围：4mm～100mm 四、耳内窥镜 - 插入部最大外径（内窥镜）：Φ2.7mm 2、内窥镜工作长度：100mm 3、视场角：63° 4、视向角：0° /30 5、设计光学工作距离：20mm 6、中心角分辨力rα(d)：3.267C/(°)，允差-10%，上限不计 7、有效景深范围：4mm～100mm 五、配置要求 编号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 内窥镜摄像系统; 套; 1. 2; 医用全高清摄像头; 个; 1. 3; 医用冷光源; 台; 1. 4; 医用监视器; 台; 1; 24寸. 5; 导光束; 条; 1. 6; 台车; 台; 1. 7; 鼻窦镜; 根; 2; 0°和30°各一根. 8; 耳内窥镜; 根; 2; 0°和30°各一根. |