医疗设备需求参数表

| 科 室 | 神经内科 | 设备名称 | 智能移动护理工作站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.车体 整车重量：整车重量<34KG(含车体，电脑、主电池，不含挂件) 外形尺寸：450mm(宽)x460(深) x 800mm(高) ±5mm 工作台面：要求使用高光抑菌材料，耐受医院常用消毒剂，460mm（宽）x480mm（深）±5mm 工作台面围挡 工作台面有围挡，防止物品掉落。围挡高度＞20mm 工作台面升降 工作台面可高低升降，可靠耐用；工作台升降高度范围：≥300mm 采用气缸升降方式，在工作台面下方设有升降控制板 根据液压、气压承重升降原理，上提式千斤顶承重升降结构设计，粗立柱为承重固定立柱，细立柱为升降立柱 整车材质：车体表面抑菌处理，方便清洁；面板采用高光、高亮的ABS抑菌材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒 线缆：整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露（需提供第三方机构出具的整车线缆隐藏检测证明复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商） 键盘托盘：400mm(宽)×220mm(深)×30mm(高)±5mm ，内置有线键盘和鼠标。 2.配件 配件配置规则：最终配件配置方案需根据用户实际需求进行配置 抽屉配置模式：支持选配1~3层抽屉。400mm(宽)*325mm(深)*100mm(高) ±5mm 用于放置放置药物、耗材工具等，配置抽屉锁，可锁定抽屉（最多配置3层）；400mm(宽)*325mm(深)*200mm(高) ±5mm 用于放置放置药物、耗材工具等配置抽屉锁，可锁定抽屉（仅限于1~2层抽屉配置） 扩展板：折叠式扩展板，270mm（宽）*340mm（深） 垃圾桶：配置2个垃圾桶 锐器盒支架：配置1个锐器盒支架 压脉带盒放置架：配置1个压脉带盒放置架 手消液放置架：配置1个手消液放置架 3.脚轮：4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，同时具备超静音、防滑、防缠绕功能 4.电脑 电脑放置位置：电脑主机为内嵌式设计，嵌入到工作台面中 CPU核芯 酷睿Intel i5，支持Win7/8/10； 内存：≥4GB 硬盘：固态硬盘≥ 120GB 无线网络：支持2.4G/5G双频WIFI，802.11 a/b/g/n/ac；在医院无线环境可无缝漫游；提供无线网络调优，可根据网络环境自动适配调校最佳信号和漫游设置；与第三方网络供应商匹配优化，最大限度提高无线网络性能 接口：USB2.0×3，USB3.0×2，RJ45×1，HDMI×1 电源管理：具有电源管理功能，提供移动工作站电源管理软件著作权证明文件，其著作权人必须为投标产品原厂商，提供证书复印件。 5.电池 电池放置位置:嵌入在车体底座中 电池电芯:磷酸铁锂 循环次数:大于2000次 充电时间:<4小时 使用时间:≥12小时（连续工作） 电源管理:充放电管理设计，显示电量并且智能动态管理功耗 漏电保护:具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能 电流电压保护:具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能 电池拆卸:支持手动拆卸、更换 电池扩展:可根据用户实际需要增加独立的热插拔扩展电池，延长设备使用时间。扩展电池支持独立充电，并配有相关充电配件。（可持续使用，充电方便） 电池管理:具有电池管理功能，提供移动工作站电池管理软件著作权证明文件，其著作权人必须为投标产品原厂商，提供证书复印件。 6.显示器 尺寸:≥21.5" IPS屏 屏幕比例:16：9 分辨率:最佳分辨率≥1920×1080 支架调整角度:水平270°全方位旋转；仰角≥60度，俯角≥5度 显示器支架:支持显示器升降，升降范围0~50mm 线缆隐藏舱:固定在显示器支架上，可完全贴合显示器后面板，可收纳显示器电源线及数据线 7.产品认证 医用环境:整车通过YY 0505:2012（IEC 60601-1-2: ）医用电气设备安全检测 CE认证:提供移动工作站整车CE认证证书 FCC认证:提供移动工作站整车FCC认证证书 ROHS认证:提供移动工作站整车ROHS认证证书 静电防护:整车防静电设计，并通过GB/T 17626.2静电放电抗扰度试验检测 浪涌防护:整车GB/T 17626.5浪涌（冲击）抗扰度试验检测 噪声检测:整车通过GB/T 18313-2001噪声检测 |  |  |  |