医疗设备需求参数表

| 科 室 | 公共卫生科 | 设备名称 | 便携血压计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 25 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 1、量程：血压计量程应为0mmHg～295mmHg（需提供医疗器械注册检验报告）。 - 2、测量方法：降压示波法 - 3、分辨率：1mmHg。 - 4、脉搏测量范围应为40次/min~199次/min，误差应不超过±5 %，显示分辨率应为1次/min。 - 5、适合臂围：22cm-40cm。 - 6、通信方式：蓝牙无线连接。（需提供医疗器械注册检验报告佐证） - 7、血压计应有低电量提示功能，当开始出现低电压提示符号闪烁时，电压值应在d.c.4.3V±0.3V范围内。 - 8、记忆功能：臂式电子血压计本机内至少包含2用户*99组记忆值。 - 9、应具有日期时间、单位、语音播报开关设置功能。 - 10、具有过压保护功能：阈值295mmHg。 - 11、血压计应有两种供电方式：内部电源DC6V（4节“AAA”电池）电池供电与 Type-C直流供电。 - 12、数据能与医院慢病管理系统进行对接。 |  |  |  |