医疗设备需求参数表

| 科 室 | 公共卫生科 | 设备名称 | 便携血糖仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 25 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 1、血糖仪尺寸：不超过90*54*13mm。 - 2、血糖仪使用免调码试片，无需另加校正卡或校正码。 - 3、血糖仪具有退试纸键，自动弹出试纸，避免交叉感染。 - 4、测量范围：应不小于1.1mmol/L～33.3mmol/L（20mg/L～600mg/L） - 5、检测时间：不大于5秒。 - 6、重复性：血糖浓度＜5.5mmol/L(＜100mg/dL)范围内，SD＜0.42mmol/L；血糖浓度≥5.5mmol/L(≥100mg/dL)范围内，CV＜7.5%； - 7、采血量：血糖大约0.7微升。 - 8、通信方式：蓝牙无线连接（需提供医疗器械注册检验报告）。 - 9、闹铃功能：血糖仪主机应具有定时闹铃提醒。 - 10、平均值功能：血糖仪主机应具有7、14、21、28、60、90天平均值显示。 - 11、记忆功能：血糖仪主机应具有能够储存至少400组测量结果，随时查询测量结果。 - 12、数据能与医院慢病管理系统进行对接。 |  |  |  |