医疗设备需求参数表

| 科 室 | 公共卫生科 | 设备名称 | 动态血压监测仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 15 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 一、核心技术参数（确保测量准确性与临床价值） - 1. 测量性能 - 测量方法：符合YY0667国标要求 - 测量范围： - 收缩压：40~255 mmHg，舒张压：10~195 mmHg，心率：40~240 bpm； - 测量精度：血压±3 mmHg，心率±2 bpm或±2%（取大者），满足临床诊断级需求； - 过压保护：压力≤300 mmHg，充气时间≤180秒（避免患者不适或损伤）； - 2. 监测功能 - 24小时连续监测：支持自动测量，记录间隔可调（5~120分钟，如白天15~30分钟/次、夜间30~60分钟/次）4 5，存储容量≥300组数据； - 动态数据维度：包含24小时平均血压、白天/夜间血压、血压变异性、心率变异性（HRV）等，符合2025版《国家基层高血压防治管理指南》诊断标准（如24小时平均值≥130/80 mmHg为异常）； - 特殊事件记录：支持手动标记（如症状发作、服药时间）及姿态记录（站立/躺卧、运动/静止）。 - 二、穿戴与舒适性设计（提升患者依从性） - 设备形态：可穿戴式，主机与袖带一体化或轻量化设计，体积小巧； - 袖带适配：支持多尺寸袖带（臂围18~47cm），采用直插式或拉环设计，单人可独立佩戴； - 操作便捷性：OLED显示屏，支持数据回看、按键翻页， - 三、数据传输与系统对接（实现慢病管理闭环） - 1. 通讯方式 - 无线传输：支持GPRS/4G（移动/联通网络）或蓝牙+APP转发，确保实时数据上传。 - 2. 系统对接能力 - 云端服务：支持与慢病管理平台对接，实现数据实时共享、远程诊疗及报告自动生成。 |  |  |  |