医疗设备需求参数表

| 科 室 | 口腔科 | 设备名称 | 牙科综合治疗机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 2 | 参数用途 | 市场调研 |
| 需求参数： 牙椅1套：厚度：薄型。坐垫最低高度：≦40cm，立位垂直后仰≦25度左右，可水平卧位。扇形或U型靠背，靠背与头位需能紧邻，靠背垂直时与坐垫间距≦5cm。皮垫：无缝型。 空气照明灯1套：可调节光感LED感应灯 医生工作台1套：触控显示屏显示所有工作状态。下挂式工具盘。大置物台约30cm*60cm左右。即热热水器。有助手工作台。包括2个高速手机位、1个低速手机位、2个三用枪位、1个强吸唾位，1个弱吸唾位、1个光固化机位、1个洁牙机位。 侧箱1套：侧箱可旋转±45度左右，痰盂可旋转±90度左右。带内置净水器、防倒吸系统，可内置或外置纯净水储水瓶 脚踏1个：圆盘式带吹屑功能一键式脚踏 医生椅1个：靠背稍宽,大坐垫 地置式水箱并一键式控制水电气1套：地置式。 防回流装置：口腔综合治疗台水路入口有防回流装置，至少一个<=100um的微粒过滤器、细菌过滤器 选配：内置洁牙机1台+内置光固化机1台。 |  |  |  |