医疗设备需求参数表

| 科 室 | 肝胆外科室 | 设备名称 | 色素浓度图分析仪（肝储备功能分析仪） |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 具体要求：可以量化评估肝储备功能。 - 1.可检测的技术指标至少含：药物血浆清除率、药物15分钟滞留率、平均循环时间。2.与市场同类主流产品对比研究结果药物15分钟滞留率一致性≥99%。 - 3.输入身高体重，设备可自动计算用药量，无需操作人员自己计算，避免人为原因的错误。 - 4.检测过程中具备安全提示监测指标：血氧饱和度（SpO2）。 - 5.检测药物浓度变化的探头检测部位在鼻翼部或腹部，无需粘贴遮光，自动校正，操作简便。 - 6.7分钟（含）内获得检测结果。 - 7.具有检测过程中随时报错的功能，而不是检测结束后再进行报错。 - 8.ICG检测探头的测量波长660nm、805nm、940nm，每段波长准确度误差:≤±10nm。 - 9.药物浓度测量范围：0—20mg/L，测量精度：± 0.35 mg/L。（请提供产品说明书或检验报告） - 10.分析仪主机内具有内置电源，电压≥6V，功率≥4Ah - 11.设备具有独立的主机，主机非工控显示一体机，且能从产品的医疗器械注册证上的结构及组成上显示。 - 12.设备主机重量≤5kg，有把手，可便携，便于术中或会诊使用。检测过程自动校正，无需肢体校正。 - 13.设备使用期限≥6年。 - 14.具备输出检测报告设备，结果可长期保存。 - 15.中文软件界面，操作简单，可以批量导入检测信息，选定目标受试者，一键开始，一键结束。 |  |  |  |