医疗设备需求参数表

| 科 室 | 肿瘤血液科 | 设备名称 | 射频热疗机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 一、设备性能要求：采用非介入式的物理治疗方式，无副作用，适用于头部以下（胸部、腹部、盆腔、四肢）浅表及深部恶性肿瘤的治疗，热疗区域可调节，对病人无创伤。可显著提高放疗和化疗的疗效及增强免疫功能。 二、技术参数要求： 1、极板数量：≥4电极。 2、工作频率：上下电极40.68MHz，左右电极40.68MHz。 3、射频输出功率：≥1500W。 4、加热方式：四电极分时旋转加热，上下极板和左右极板工作时间可根据患者热耐受情况进行自动切换。 5、热疗水冷装置：环绕包围式热疗水冷装置，使患者治疗舒适度和耐受时间增加。 6、功率匹配：具有自动匹配功能，软件界面可实时显示电磁波入射功率和反射功率，PR/PO<10%，电磁波反射率小于10%。 7、上下电极规格：圆型直径25cm，直径30cm 8、具有反射功率保护设置功能，可以设定反射功率数值，一旦反射功率超过设定数值，则设备会自动停机，可有效保护医护人员不会受到过量电磁辐射。 9、激光定位：引导光标准确锁定加热范围。 10、具有视频监控功能。 11、具有背景音乐功能，可以舒缓患者紧张情绪。 12、具有医患语音对讲功能。 13、测温系统要求： 13.1、测温方式：非金属高阻测温线，避免电磁场干扰测温探头自发热，可以不停机实时测温。 13.2、温度模板控制功能：记忆患者首次治疗情况，作为后期治疗模板； 13.3、温度反馈自动控制系统：可以设定温度的上下限，闭环控制； 13.4、测温范围：25℃-50℃； 13.5、测温精度：≤±0.2℃； 13.6、具有超温报警功能。 14、计算机系统要求： 14.1、具备显示器：。 14.2、CPU主频:2GHZ；内存：2G；硬盘：200G。 14.3、彩色喷墨打印机：可打印各种尺寸规格图文报告。 15、设备软件系统： 15.1、具有病例存储和查询功能，储存能力大于5万人次； 15.2、具有温度数据记录功能； 15.3、显示治疗时间和治疗次数及剩余次数； 15.4、软件免费升级； 16、治疗床系统： - 16.1、床体承重：≥130KG； |  |  |  |