医疗设备需求参数表

| 科 室 | 普外科 | 设备名称 | 腹腔镜显示（摄像）系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 一、主要功能：通过创口进入人体内，用于成像和诊断。 二、配置要求：腹腔镜主机、摄像头、腹腔镜、LED冷光源、导光束、监视器、台车。 三、基本参数： （一）腹腔镜主机系统： 1.输出分辨率≥3840×2160。 2.图像色域范围：BT.2020、BT.709。 3.主机具备AGC图像自动增益处理技术,增强术中透烟雾图像清晰功能;宽动态图像处理功能,减少图像过曝与图像暗区。 4.水平分辨线≥2300线,垂直分辨线为≥1800线,图像解析度高。 5.采用原生4K Exmor R背照型 CMOS图像传感器芯片,芯片像素≥860万。 6.摄像设备具备双镜联合功能，能够进行标准画面与增强画面同屏对比显示，便于进行疑难术式快速精准处理。 7.具备宽动照明技术，可以根据术野情况自动补充光亮度，动态调节画面亮度。 8.具备特殊光模式，可提高对肿瘤部位血管与病变部位的辨识度。 9.主机具备高清视频输出端口：DP或4K数字端口1个，12G-SDI或HDSDA数字端口1个或3G-SDA数字端口4个，总数≥4个。 10.电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。 11.主机系统具有升级功能和兼容性。 （二）摄像头： 1.采集像素≥3840×2160。 2.摄像头传感器采用CMOS传感器，焦距≥f=18MM,逐行扫描，或自动对焦。 3.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。 4.快捷键功能，不少于4种快捷键功能，预设功能至少包括术野录像、拍照、白平衡和亮度调节。 5.电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。 （三）医用内窥镜冷光源： 1.冷光源有效功率不小于 300W；氙灯泡的色温为4000-6000K。氙灯泡通电后即可达到满照度。 2.灯泡(LED灯泡或氙灯）寿命≥30000小时，具备灯泡更换指示功能。 3.可适配连接直径≥4.8mm，长度≥3m的导光束。 4.智能冷却功能，有效降低光源产生的热量，有效境地散热风扇的使用，降低噪音。 （四）全自动气腹机 1. 腹机流量不低于45 L/min，具备触屏界面。 2.至少具有正常和小腔体两种模式。 3.压力调节范围：3-25mmHg。 4.小儿模式送气流量范围：最小设定流率≤0.1L/min。 5.气腹机带有过压提示功能，压力超过测定值，具有自动放气功能。 （五）监视器： 医用级监视器，分辨率不小于≥3840×2160，规格尺寸≥31英寸。 （六）腹腔镜（1个）： 1.直径≥10mm，30°内窥镜，长度大于等于31CM，可应用于4K超高清腹腔镜影像系统显影。 2.中心分辨率或视场角中心分辨率大于等于20 lp/mm或8C（C°）。 3.蓝宝石镜面，防雾，图像无变形，集成光纤传输。 4.高温高压灭菌循环使用。 （七）内窥镜台车: 可移动式医用专用内窥镜台车，立体分层、稳固耐用、静音滑轮，带有监视器支架，配电源接口。 |  |  |  |