医疗设备需求参数表

| 科 室 | 消化内科 | 设备名称 | 高频手术设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、产品用途：产品在医疗机构使用，与双极手术附件配合，用于手术中对人体组织进行切割凝固； 2、电流回路更短：电切、电凝的电流回路仅局限在切割点周围，电磁干扰范围小； 3、器械即插即用：器械自动识别，即插即用功，可以帮助医务人员安全使用器械。 4、多种模式：设备具有1种电切模式、2种电凝模式，可满足内镜手术需求； 5、功率范围：功率最高120w，可充分满足临床手术需求； 6、*触屏操作模块：具有触摸显示屏，操作简单，可直接点击屏幕进行参数调节； 7、脚踏控制模块：可通过脚踏控制设备运行、停止及模式切换； 8、数据存储模块：内置多个记忆存储空间，可将用户常用参数保存为用户自定义的程序名称，再次使用时可直接调出，无需重新设置参数； 9、开机自检：具有开机自检功能，确保设备正常运行； 10、故障提示：具有故障提示功能，确保设备安全运行； 11、工作模式：间歇加载，连续运行10s/30s； 12、配备台车：医用台车，数量1台； 13、电源要求：CFDA: AC 220 V 14、工作环境温度：10℃ ~ 40℃； - 15、工作相对空气湿度：30% ~ 75%，无冷凝。 |  |  |  |