医疗设备需求参数表

| 科 室 | 检验科 | 设备名称 | 结核分枝杆菌及耐药基因快速检测分析仪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |  |
| - 1.检测原理：基于实时荧光PCR技术 - 2.主要用途：从痰液等样本中直接进行结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药的相关检测，同时检测结核分枝杆菌鉴定和利福耐药基因 - 3.检测通量：支持可同时检测≥8个结核及利福平耐药样本(一体机、非矩阵级联) - 4.核酸提取：离心柱或磁珠法提取 - 5.无人干预设计:支持液化后标本加入检测管后无需人工干预即可完成核酸提取、检测， - 无需配液。 - 6.配套试剂检测靶标：IS6110、IS1081、rpoB基因，实现耐药基因检测 - 7.荧光通道数：≥4色荧光通道 - 8.每个模块具备探针法开展呼吸道24重检测，可以开展急性呼吸道传染病监测试点工作监测 - 9.同时具备开展虫媒传染病检测能力（提供产品说明书、产品样品） - 10.检测模式:采用封闭式检测流程，上样后的检测流程在独立的全封闭试剂空间内完成，实现样本进-结果出的无接触检测。 - 11.结果分析及报告:根据检测项目，软件支持对实验数据自动分析，具备结果自动判读功能，能够自动输出检测靶标阴性/阳性、药物敏感/耐药等结果，并可导出检测报告 - 12.检测时间:结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药检测时间≤120min 13.质量控制：双重质控，系统包含内部质控和外部质控，耐药基因检测限≤1000个菌/ml。 |  |  |  |  |