医疗设备需求参数表

| 科 室 | 输血科 | 设备名称 | 医用冷藏箱≥310L |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、有效容积≧310L，立式单开门，双层玻璃门体，可用于输血血液存储，200ml的血液可储存≥100袋；400ml的血液可储存≥80袋。 2、温度控制：微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，数字显示箱内温度，温度显示精度0.1℃。带测温孔设计，便于进行温度检测。 3、安全系统：高精度温度传感器，其中2个用于监测模拟瓶内液体（模拟血液）的中心温度，准确监控箱内温度。多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、开门报警、断电报警等。 4、冷凝水自动蒸发。内设LED照明灯，箱体内部一目了然。 5、底部带方向脚轮，移动轻松，使用方便。 6、所投产品具有医疗器械生产许可证、医疗器械注册证。 7、安全门锁设计，防止随意开启。且左下角有可加挂锁的锁扣，用户可自行增加挂锁，增加储存物品的安全性。 8、多层可移动式搁架，浸塑钢丝存血筐，方便实用，便于清洁。 9、血液分类存放，便于存储、识别。 10、选配USB型号自带温度记录模块，温度记录间隔时间可调，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。 |  |  |  |