医疗设备需求参数表

| 科 室 | 胸外科 | 设备名称 | 射频消融仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 射频主机参数： - 1.射频输出频率：471kHz +10% - 2.射频输出功率：1-200W+5%可调。 - 3.温度测量范围：15℃~125℃。 - 4.治疗时间可设定范围至少包含：1～20min。 - 5.阻抗监测范围：25-700Ω。 - 6.输出模式包括连续模式（可移动消融）、温控模式、脉冲模式和温控方式的针道消融专用模式。 - 7.主机界面为LCD液晶触摸屏控制。 - 8.主机界面显示与操控：能显示并控制温度、功率、时间（消融时间和剩余消融时间都显示）、提示音，并监测周围组织的阻抗值等功能；可以采用脚踏控制，在液晶屏上有状态提示和故障报警功能，有报警提示栏。 - 9.系统具备严格的安全保护装置：阻抗过低或过高终止，温度过高终止，有水循环报警，负极板连接报警，蠕动泵状态报警等。 - 10.主机能接≥2根电极消融。 - 11.主机注册证适应范围包含了肺部肿瘤等适应症。（需提供注册证佐证） 设备拟配置清单： 射频消融仪主机：1台 串口线：1根 脚踏开关：1副 蠕动泵：1台 电源线：2条 台车：1台 |  |  |  |