医疗设备需求参数表

| 科 室 | 神经内科 | 设备名称 | 生物反馈治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 一、适用范围 1.适用疾病：多动症、失眠、焦虑症、抑郁症、癫痫、脑卒中等神经系统或精神类疾病的辅助治疗。 2.年龄范围：适用于儿童、成人及老年人，可根据不同年龄段调整训练方案。 3.设备使用年限＞8年 一、信号采集器参数： 1.信号采集参数 ·电极类型：通常采用银/氯化银（Ag/AgCl）电极，确保信号稳定性和导电性。 ·采样频率：一般为1000Hz至2000Hz，可精确捕捉脑电波的细微变化。 ·频带范围：覆盖δ波（0.5-3Hz）、θ波（4-7Hz）、α波（8-13Hz）、β波（14-30Hz）、SMR波（12-15Hz）等常见脑电波频段。 2. 滤波功能：具备硬件和软件滤波，可去除50Hz/60Hz工频干扰及肌电、眼电伪差。 3.通频带：不窄于20Hz～500Hz（﹣3dB）； 4.输出电参数：a）电流强度0～50mA可调b）输出频率为1～120Hzc）脉宽为50～500μsd）开路输出电压＜500V； 5.具有定时功能，可在1分钟～60分钟范围内设定所需时间； - 6.连续工作时间大于8h； - 7.本产品取得计算机软件著作权；（可提供相关证书） - 8.分辨率（测量灵敏度）：≤2uV； 9.脑电(EEG)： 9.1噪声电平：≤2μV； # 9.2共模抑制比：≥105 dB。 # 9.3电压测量：误差不超过±10%。 9.4时间间隔：误差不超过±5%。 9.5高频截止频率：30 Hz，符合A0.9Fc≥0.7 A10≥A1.1 Fc要求。 9.6耐极化电压：以峰谷值100µV、周期1s标准方波的幅值为基准，加±300mV直流耐极化电压后，幅值偏差不超过标准方波的±5％范围。 - 10.脑电传感器可实时传输各治疗终端的脑电信号，可实时监测各终端的治疗情况。 - 11.脑电电极的生物相容性：与患者接触的材料无细胞毒性、无皮肤致敏反应和皮肤刺激反应。 - 二、软件功能： # 1.具有处方治疗、自由刺激、反馈治疗等多种功能； - 2.脑电参数可进行实时反馈，可通过不同病症的脑电图的改变，采取不同治疗方案，进行点对点训练，例如针对失眠患者脑电图β波[12-35 Hz]增多，需减少β波段，仪器可设置成α波[8-12 Hz]放松训练，达到针对性治疗的目的。 - 3.视频、图片连续播放反馈软件。（通过脑电参数的变化视频、图片可进行暂停或继续播放的模式）。 - 4.听觉反馈：以音乐、提示音等形式反馈脑电波状态，引导患者调整注意力或放松状态。 - 5.一台服务器可以集中控制大于等于10台终端，操作人员可通过服务器实时调控各个治疗终端的功能，（包括动画选择、难易程度、数据分析等）设置，观测实时患者的脑电驱动变化。 - 6.操作人员可以通过服务器统一或自由设定终端训练方式，可以方便同一类型病人统一治疗，也可以方便不同类型病人的针对性治疗。 - 7.报告输出：支持生成脑电波形图、频谱图、趋势分析报告等，便于医生评估治疗效果。通过服务器可以查询和打印病人治疗报告。 - 8.任何终端均可分离当作独立单机使用，可分配到其他分院或科室使用。 - 9.在治疗过程中，所有的训练效果，脑电数据可以实时存储，可将前后不同训练阶段的情况进行比较，以便随时观察治疗效果。 - 10.具备了数据分析平台，包含脑电图频谱分析，小波变换，可输出疗效报告、原始波形、波形分离。 - 11.具备情绪压力软件，可在Windows10及以上的操作系统下运行，全中文的操作界面，人机对话，键盘、鼠标均可操作，操作简便，不会跳题，只需按提示操作即可完成所有功能。 - 12.可测焦虑指数、抑郁指数及压力指数，并可运用标准的临床心理测量评分方法计算出焦虑指数、抑郁指数及压力指数的五个等级。 # 13.可根据焦虑指数、抑郁指数及压力指数的五个等级会自动对测验数据进行分析判断，按不同的等级生成相适应的参考诊断报告及治疗方案。 - 14.系统配套的所有动画本身是不定性的，动画可以用于放松的α波驱动治疗，也可以用于集中注意力的β波驱动治疗，其中关键的是对患者的治疗前指导。配套的动画数目有≥40种，后期可以根据患者所需自行安装动画视频，为了获得更明显的疗效。 - 15.具备伪差鉴别功能，伪差值分为0-100个数值，可以反应患者的不配合程度或者受外界影响程度，驱动值（也就是反馈阈值）1uV～999uV；可以反应患者增加自身控制增强大脑功能，改善大脑功能程度。阈值可手动设定和自动设定，根据不同治疗情况下选择；医务人员能准确，及时发现治疗过程中驱动动画的因素(患者躯体动作产生伪差)，以确保患者更好的配合治疗。 - 16.支持与医院信息系统（HIS）对接，并落实对接，便于数据管理和共享。 - 17.符合国家医药行业标准《脑电生物反馈仪》YY0903-2013。 |  |  |  |