医疗设备需求参数表

| 科 室 | 心电图室 | 设备名称 | 12导联动态心电图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 5台 | 参数用途 | 市场调研 |
| 一、基本功能需求: 1、匹配医院现有动态分析系统（备注：科室为实现信息化统一管理，需要统一分析系统，以根HS系统对接，使临床医生第一时间查看报告），动态记录盒能在该软件中进行数据录入、分析处理、报告上传打印； 2、自适应、自学习、智能化全导联分析，无需人工选择特定导联，无需设置电压、不应期等分析参数； 3、同屏显示间期信息、心率信息、散点图信息、心律失常信息； 4、两种编辑方法（以模板为中心和以散点图为中心），多工具互动（直方图、散点图、叠加图），一个界面完成所有心律失常的编辑； 5、分析软件具有ST-T段、T波分析及事件统计功能，ST段分析可根据心率自适应分析调整； 6、分析软件报告编辑按照报告处理的先后顺序排列菜单（最快心率、最慢心率、心律失常事件等顺序），医生可自定义分析结论模板，书写报告时可同屏显示查看已选图条和报告首页的内容； 7、分析软件具有两个导联同时叠加及P波叠加放大倍数（最大8倍）叠加功能，同时结合散点图和直方图四个维度进行复杂心电图分析； 8、分析软件具有一键自动起搏器分类分析、房颤、房扑分析、HR时域、频域分析等功能； 9、分析软件具有独立的软件注册证及软件著作权证。 二、硬件功能 1、导联/通道 12导联 。 2、采样率 10000Hz 3、起搏检测 可采集最小脉宽0.1ms，最小幅值2mv的起搏器信号； 4、记录时间 24小时、48小时、72小时 5、存储媒介 SD卡，容量≥4GB 6、导联线 记录盒内置电池电量检测和导联脱落检测电路，当电池电量不足或者导联线脱落时，采用蜂鸣器和指示灯的方式报警； 7、记录盒导联线采用嵌入式设计，连接正常时记录盒可自动开始记录； |  |  |  |