医疗设备需求参数表

| 科 室 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 设备名称 | 喉内镜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 基本功能需求： 1、喉内窥镜，柱状晶体技术，12°或15°； 2、最大插入部外径≥4mm，工作长度170mm； 3、视场角≥45°，有效景深范围3-100mm，分辨率≥9.36lp/mm； 4、照度≥1500lx，视场中心角分辨力≥2.2C/9(°)； 5、具备螺纹适配器，可连接不同品牌光缆； 6、在A标准照明体下的显色指数Ra≥85；（需提供证明文件） 7、耐受≥500次的高温高压灭菌循环使用；（需提供使用说明书） |  |  |  |