医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复科 | 设备名称 | 红外偏振光治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 1、供电电源：额定电压a.c.220V；额定频率：50Hz。 - 2、额定输入功率：120VA。 - 3、输出通道：一路点状偏振光输出，一路面状红光输出，可同时治疗两个病灶部位或两个病人。 - 4、尺寸： - 4.1、主机：510×420×980mm，允差±10%。 - 4.2、点状偏振光辐射器：长200mm，允差±5mm，光输出头外径16mm，允差±2mm。 - 4.3、面状红光辐射器：长200mm，宽160mm，厚50mm，允差±5mm。 - 4.4、辐射器支架调节范围：460～1400mm，允差±30mm，治疗方位可在360°范围内调节。 - 4.5、辐射器连接线：长1100mm，允差±10%。 - 5、偏振光治疗模式： - 5.1、断续模式1：所选档位工作1s，1档工作1s，允差±10%。 - 5.2、断续模式2：所选档位工作1s，1档工作3s，允差±10%。 - 5.3、断续模式3：所选档位工作2s，1档工作2s，允差±10%。 - 5.4、连续输出：输出强度分8档可调，治疗仪辐射器最大输出功率1.5W，允差±10%。 - 5.5、输出光波长：点状偏振光波长713～984nm，允差±5％。 - 6、面状红光治疗模式： - 6.1、有效红光辐照度：连续输出，分8档可调，辐射器最大有效红光辐照度为4mW/cm²，允差±25%。 - 6.2、有效红光辐照度的均匀性大于0.4。 - 6.3、有效红光辐照度的不稳定度应不大于±10%。 - 6.4、辐射光谱：600～760nm范围内的辐照度与200～1400nm范围内的辐照度的比值不小于0.8。 - 6.5、紫外辐射：有效辐照面上任一点的紫外辐射（波长从200～400nm）不得超过1×10-4mW/cm²（1×10-3W/m²）。 - 6.6、红外辐射：有效辐照面上任一点的红外辐射（波长从760～1400nm）不得超过10mW/cm²（100W/m²）。 - 6.7、电源电压波动：在额定电源电压的±10%之间变化时，有效辐照面上中心点的有效红光辐照度的变化不大于±10%。 - 6.8、面状红光波长：638nm，允差±5％。 - 7、定时：治疗仪定时范围在0～99min可调，级差1min，定时器显示误差±10％。 - 8、功能防护：配有钥匙开关，可旋转启动治疗仪。配有紧急理疗终止器，按下终止器按钮就可终止光源输出。 - 9、脚轮：共四个，两个具有锁定功能。 |  |  |  |