医疗设备需求参数表

| 科 室 | ICU | 设备名称 | 输液工作站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 2套 | 参数用途 | 市场调研 |
| 一、输液信息采集系统 - ▲输液信息采集系统需通过国家药品监督管理局三类注册证； - ★整机使用期限≥10年（提供证明文件）； - ★输液信息采集系统支持以2个通道为基本单位扩展，可组合成2/4/6/8等通道； - 输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯； - ▲可升级接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看； - 可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息； - 系统可配置3个注射泵，1个输液泵； - 注射泵 - 1.注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证； - 2.整机使用期限≥10年（提供证明文件） - 3.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% - 4.注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h - 5.快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h - 6.▲支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； - 7.注射泵支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作； - ▲主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全； - ≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能； - ▲可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型； - ▲可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛 - ≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 - ▲主机自带USB接口和多功能接口，如RS232接口，无需外接辅助设备； - 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示； - 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液； - 满足EN1789标准，适合在救护车使用； 三、输液泵 - 1.输液泵需通过国家药品监督管理局三类注册证； - 2.整机使用期限≥10年（提供证明文件）； - 3.输液精度≤±4.5%； - 4.输液速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h； - 5.快推速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h； - 6.输液泵具有电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动开关止液夹，无需手动操作； - 7.≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能 - 8.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术； - 9.▲具备上下两个空气传感器，可检测管路上下两端的气泡大小； - 10.具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警； - 11.▲无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警； - 12.满足EN1789标准，适合在救护车使用； |  |  |  |