医疗设备需求参数表

| 科 室 | 神经外科 | 设备名称 | 脑机接口手功能康复训练与评估系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 康复手设备 1.1设备资质：具备医疗器械注册证，符合GB 9706.1医用电气设备安全标准。 1.2角度范围及允差。系统康复手套手指关节活动角度可连续调节，满足临床手功能康复训练需求。四指活动角度≥-20°～260°、拇指活动范围≥-20°～170° 1.3角速度：设备的角速度可调，范围25°/s～100°/s。 1.4系统输出压力：康复手设备握拳正压≥100~150kPa、负压≥-80~-40kPa 1.5康复训练手套：系统可选配康复动力手套，包含L、XL等型号。 1.6显示要求：训练界面能显示当前的患者用户名、训练模式、训练次数、训练时间、训练难度；训练界面还具有开始训练、训练设置及退出训练的功能。 1.7紧急保护措施：压力异常时自动停止训练，保障患者安全。 1.8适用范围：支持左手/右手可选，或双侧均可适配。 1.9 气电联合：在气动治疗的同时，联合应用神经肌肉电刺激技术，实现腕手一体化治疗，可有效促进手部张开及分指功能恢复。 1.10 蓝牙功能：电刺激模块通过蓝牙与主机连接； 1.11 多种训练方式，可选择左右手： a）被动训练：通过充气和放气实现手指的握合和张开，可实现自动循环治疗。 b）镜像训练：可通过数据手套做出握合和张开动作带动柔性手套运动。 c）抗阻训练：可进行屈伸、屈曲、伸展训练，锻炼手部力量。 d）手指操训练：可进行手掌伸握、手指屈伸、对指训练。 e）助力训练：可进行屈伸、屈曲、伸展助力训练。 f）主动训练：通过互动游戏引导主动进行手部训练。 g）语音训练：可实现语音指令控制，辅助手部训练。 h）捏握力训练：使用握力球进行训练。 i）快速训练：可快速启动训练模式，方便直接开始康复训练。 1.12 具有预防痉挛模式，避免屈伸过快诱发痉挛； 1.13 具有手持控制器，被动训练下按手持控制器可进行动作切换； 2.脑电采集软件 2.1配套脑电采集软件，可以在线查看和离线保存数据。 2.2设备配置脑电采集软件，连接电脑即可使用，具备：采集功能、导联编排工具、阻抗检测、时域波形、频域波形、标记模块、报告模块； 2.3阻抗检测：可以实时检测计算每个电极的接触阻抗；并通过红绿黄的颜色直观呈现接触状态。 2.4阻抗检测误差≤±2kΩ或±10%。 2.5时域波形：可以在线实时展示每个通道的脑电时域波形，展示通道可选。 2.6灵敏度可切换为：范围 1μV/mm～100μV/mm，误差不超过±5%。 2.7滤波器：软件具有带通滤波，可选 1~50Hz, 7~13Hz, 15~50Hz, NoFilter；软件具有陷波，可选50Hz, NoFilter。 2.8频域波形：可以在线实时展示每个通道的脑电频谱，展示通道可选；展示模式可选线性和对数。 2.9头部姿态：可以实时显示九轴数据，包括三轴角度、三轴角速度、三轴加速度。 2.10 SDK服务：可以开启SDK服务，便于对接开源接口。 - 脑电采集器 3.1单一整机放大器支持≥64 通道高保真电生理信号实时同步采集； 3.2重量≤100g，尺寸≤100×60×30mm 3.3通道数：≥8通道； 3.4采样率：不少于 3 档可调，包含 250Hz、500Hz、1000Hz； 3.5共模抑制比：≥130dB； 3.6输入阻抗：≥1GΩ； 3.7输入噪声：<3uV（峰谷值）； 3.8带宽：0~250Hz，全频带保留直流放大，直流耦合； 3.9事件同步：WIFI无线同步，时间精度≤1ms； 3.10通信方式：通过WiFi连接进行数据传输，无需有线传输，支持 2.4G/5GHz 双频WIFI，确保传输稳定性及抗干扰能力； 3.11供电方式：3.6V~3.85V 可替换式锂电池，电池容量大于 1100mAh；提供专用充电器； 3.12单块电池续航时间：≥5小时 3.13姿态检测：检测九轴数据，包括三轴角度、三轴角速度、三轴加速度，可与脑电同步记录，便于后续去除运动伪迹。 - 4.脑电电极帽 4.1放大器配套盐水或干电极脑电帽，电极排布符合国际10-10或10-20系统。 4.2 采集系统兼具湿电极、干电极、盐水电极、凝胶电极采集功能； - 5、康复训练模块 可选择训练模式，包括自动训练（不少于2个游戏）、被动训练（精细动作训练）等。 |  |  |  |