医疗设备需求参数表

| 科 室 | 神经外科 | 设备名称 | 脑电采集分析系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.功能需求： 1.1重量：重量≤200g，小型便携主机，可随身携带； 1.2单一整机放大器支持≥64通道高保真电生理信号实时同步采集，可自由配置眼电、脑电等导联通道； 1.3采样率：不少于 4 档可调，全通道≥16000Hz；AD采样率≥16kSPS，采样位数24bit； 1.4共模抑制比：≥130dB； 1.5输入阻抗：≥1GΩ； 1.6噪声电平：≤0.2μVrms； 1.7耐极化电压：±300mV直流极化电压，偏差不超过±5%； - 1.8时间常数：0.03～0.1s误差不超过±40%；＞0.1s误差不超过±20%； - 1.9幅频特性：10Hz为参考值，1Hz～60Hz偏差-10%～+5%； - 1.10灵敏度：0.5~5000μV/mm多档可选，误差≤±5%； 1.11滤波器：低通 10/30/50/70/100Hz / 无滤波；高通 0.05/0.1/1/2/5Hz / 无滤波； 1.12信号带宽：0.01~500Hz（不含陷波波段）； - 1.13事件同步：通过WIFI实现无线同步，时间精度≤1ms； - 1.14通信：5GHz WIFI 无线传输； - 1.15供电方式：3.6V~3.85V可替换式锂电池，≥1100mAh，配≥2 块电池，单块续航≥10h； - 1.16姿态检测：检测九轴数据，包括三轴角度、三轴角速度、三轴加速度，可与脑电同步记录，便于后续去除运动伪迹； - 1.17同步盒：USB供电，带输入输出打标接口； 1.18安全认证：放大器具有CE、FCC认证证书，放大器具有GB4943质检报告，确保设备安全合规 - 脑电电极帽 - 2.1电极帽：盐水电极，10-20/10-10 系统；系统支持湿、干、盐水、凝胶电极； - 2.2连接方式：无线放大器可稳固固定于电极帽，电极帽与无线放大器采用可靠一体式插头连接； 2.3具有医疗器械注册证。 3.脑电采集软件 3.1配套脑电采集软件，可以在线查看和离线保存数据，保存数据为通用CSV格式。 3.2阻抗检测：三色显示，误差≤±2kΩ 或 ±10%； 3.3时域/频域波形、线性/对数显示； 3.4内置50Hz陷波滤波器，陷波衰减后幅值≤5μV（峰-谷值）；软件配置多档带通滤波可选（1~50Hz、7~13Hz、15~~50Hz、5~50Hz、无滤波），同时支持50Hz陷波开启/关闭可选； 3.5频域分析：幅值误差≤10%，频率误差≤±5%（提供检验报告证明）。 3.6 功能：采集、导联编排、标记、报告模块。 4.开源接口 4.1提供开源接口，支持Python、Matlab和C/C++；通过接口可以实时输出原始脑电数据，头部姿态数据等； 4.2提供开源接口调用示例代码，便于二次开发与科研适配。 5.一站式脑电分析处理软件 5.1.软件具有文件加载、数据回放、预处理、初级分析、高级分析功能，所有功能集成在同一软件里；无需编程、快速分析、可生成分析结果和图像。 5.2.软件包含脑电预处理功能，包括通道选择、去基线、带通滤波、陷波、去伪迹、重参考等； 5.3.软件可以进行脑电基础分析，包括绝对功率、相对功率、脑对称指数BSI、DTABR、DAR等； 5.4.软件可以进行脑功能连接网络分析，可以对聚类系数、节点平均度、小世界属性、平均最短路径长度等性能进行评估。可以绘制脑功能连接网络图像。 5.5.软件可以进行微状态分析，可以设置状态数，计算状态持续时间、发生率、覆盖率等。可以绘制微状态图像。 |  |  |  |