医疗设备需求参数表

| 科 室 | 神经外科 | 设备名称 | 脑机接口-神经和肌肉刺激器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 一、硬件参数 - 1.电源：直流供电/可充电电池供电，满足临床续航要求 - 2.工作频率为：1-100Hz，允差± 10%; 3.产品尺寸：≤18cm×12cm×5cm； 4.显示尺寸：≥3.0英寸，分辨率为≥320*240,屏幕亮度可调节，界面清晰易操作； 5.治疗通道：≥4 路独立输出通道，可同时或分别控制； 6.评估和治疗：共有≥4 个肌电通道； 7.工作模式≥6 种：神经肌肉电刺激、触发电刺激、镜像刺激、表面肌电评估、身体姿态评估、多媒体生物反馈； 8.具备身体姿态评估功能，通过可视化智能影像捕捉技术，评估患者身体姿态； 二、技术参数 - 1.电流强度：0-25mA,精度与允差符合临床安全标准。 - 2.输出保护：电极片脱落引起开路时，当预设电流≥0.5mA 时，自动关闭输出； - 3.输出波形：对称双相矩形； - 4.刺激模式：间歇、交替、持续刺激三种； - 5.工作频率：1Hz～100Hz 连续可调，步进与允差符合国家相关行业标准； - 6.脉冲宽度：50-450微秒，步进为5微秒，允差±10%； - 7.脉冲上升/下降时间：1s～5s可调，允差符合国家相关行业标准； - 8.周期：刺激时间与休息时间1s～99s可调，步进与允差符合国家相关行业标准； - 9.治疗时间：1min～240min 可调，步进与允差符合国家相关行业标准； - 三、功能参数 - 1.具备电刺激、SEMG训练、ETS训练三种治疗方式； - 2.内置吞咽障碍治疗相关资料库； - 3.内置电极贴放位置示意图，可帮助治疗师快速准确贴放电极； - 4.可自定义治疗数据。 - 四、脑电监测 - 1.采集电极及通道：单一整机放大器支持≥64 通道高保真电生理信号实时同步采集；采集电极最高支持 8 通道，盐水电极或干电极，覆盖全脑脑区，可实时输出原始脑电数据和脑参与度指标，并在界面上显示。 - 2.重量尺寸：重量≤100g，外形尺寸≤120×70×40mm； - 3.共模抑制比：各通道≥130dB； - 4.输入阻抗：≥1GΩ； - 5.输入噪声：≤3μV（峰-峰值）； - 6.通信方式：通过WiFi连接进行数据传输，无需有线传输，支持2.4G/5GHz双频无线WIFI，确保传输稳定性及抗干扰能力； - 7.供电方式：3.6V~3.85V可替换式锂电池，用户可手动更换，电池容量≥1100mAh，提供≥2块电池，单块电池续航时间≥10小时； - 8.姿态检测：检测九轴数据，包括三轴角度、三轴角速度、三轴加速度，可与脑电同步记录，便于后续去除运动伪迹； 9.电极帽连接方式：采用穿戴式一体化设计，无线放大器与电极帽连接牢固、拆装便捷，接口可靠稳定，满足临床快速穿戴与信号传输需求； - 10. 设备配置脑电采集软件，连接电脑即可使用，具备：采集功能、导联编排工具、阻抗检测、时域波形、频域波形、标记模块、报告模块； - 11.阻抗检测：可以实时检测计算每个电极的接触阻抗；并通过红绿黄的颜色直观呈现接触状态； - 12.电极阻抗检测误差：≤±2kΩ 或 ≤±10%。 13 时域波形：可以在线实时展示每个通道的脑电时域波形，展示通道可选。 14 滤波器：软件具有带通滤波，可选1~50Hz,7~13Hz, 15~50Hz,NoFilter；软件具有陷波，可选50Hz,NoFilter。 15 频域波形：可以在线实时展示每个通道的脑电频谱，展示通道可选；展示模式可选线性和对数。 16.频域分析：幅值误差≤10%，频率误差≤±5%。 17. 采集系统兼具湿电极、干电极、盐水电极、凝胶电极采集功能。 |  |  |  |