## 脑电采集分析系统
脑电采集分析系统参数征集汇总比对表
请务必按照所列出参数信息格式或描述方式（如表述方式不同的请进行换算后填写）填写参与调研设备参数，漏填或不按格式要求填写视为不满足。若有更优势或关键参数可在备注栏说明。
参考需求参数 | 厂家
1.功能需求：
1.1重量：重量≤200g，小型便携主机，可随身携带；
1.2单一整机放大器支持≥64通道高保真电生理信号实时同步采集，可自由配置眼电、脑电等导联通道；
1.3采样率：不少于 4 档可调，全通道≥16000Hz；AD采样率≥16kSPS，采样位数24bit；
1.4共模抑制比：≥130dB；
1.5输入阻抗：≥1GΩ；
1.6噪声电平：≤0.2μVrms；
1.7耐极化电压：±300mV直流极化电压，偏差不超过±5%；
1.8时间常数：0.03～0.1s误差不超过±40%；＞0.1s误差不超过±20%；
1.9幅频特性：10Hz为参考值，1Hz～60Hz偏差-10%～+5%；
1.10灵敏度：0.5~5000μV/mm多档可选，误差≤±5%；
1.11滤波器：低通 10/30/50/70/100Hz / 无滤波；高通 0.05/0.1/1/2/5Hz / 无滤波；
1.12信号带宽：0.01~500Hz（不含陷波波段）；
1.13事件同步：通过WIFI实现无线同步，时间精度≤1ms；
1.14通信：5GHz WIFI 无线传输；
1.15供电方式：3.6V~3.85V可替换式锂电池，≥1100mAh，配≥2 块电池，单块续航≥10h；
1.16姿态检测：检测九轴数据，包括三轴角度、三轴角速度、三轴加速度，可与脑电同步记录，便于后续去除运动伪迹；
1.17同步盒：USB供电，带输入输出打标接口；
1.18安全认证：放大器具有CE、FCC认证证书，放大器具有GB4943质检报告，确保设备安全合规
2. 脑电电极帽
2.1电极帽：盐水电极，10-20/10-10 系统；系统支持湿、干、盐水、凝胶电极；
2.2连接方式：无线放大器可稳固固定于电极帽，电极帽与无线放大器采用可靠一体式插头连接；
2.3具有医疗器械注册证。
3.脑电采集软件
3.1配套脑电采集软件，可以在线查看和离线保存数据，保存数据为通用CSV格式。
3.2阻抗检测：三色显示，误差≤±2kΩ 或 ±10%；
3.3时域/频域波形、线性/对数显示；
3.4内置50Hz陷波滤波器，陷波衰减后幅值≤5μV（峰-谷值）；软件配置多档带通滤波可选（1~50Hz、7~13Hz、15~~50Hz、5~50Hz、无滤波），同时支持50Hz陷波开启/关闭可选；
3.5频域分析：幅值误差≤10%，频率误差≤±5%（提供检验报告证明）。
3.6 功能：采集、导联编排、标记、报告模块。
4.开源接口
4.1提供开源接口，支持Python、Matlab和C/C++；通过接口可以实时输出原始脑电数据，头部姿态数据等；
4.2提供开源接口调用示例代码，便于二次开发与科研适配。
5.一站式脑电分析处理软件
5.1.软件具有文件加载、数据回放、预处理、初级分析、高级分析功能，所有功能集成在同一软件里；无需编程、快速分析、可生成分析结果和图像。
5.2.软件包含脑电预处理功能，包括通道选择、去基线、带通滤波、陷波、去伪迹、重参考等；
5.3.软件可以进行脑电基础分析，包括绝对功率、相对功率、脑对称指数BSI、DTABR、DAR等；
5.4.软件可以进行脑功能连接网络分析，可以对聚类系数、节点平均度、小世界属性、平均最短路径长度等性能进行评估。可以绘制脑功能连接网络图像。
5.5.软件可以进行微状态分析，可以设置状态数，计算状态持续时间、发生率、覆盖率等。可以绘制微状态图像。

## 上肢康复运动训练器
脑机接口上肢康复运动训练器参数征集汇总比对表
请务必按照所列出参数信息格式或描述方式（如表述方式不同的请进行换算后填写）填写参与调研设备参数，漏填或不按格式要求填写视为不满足。若有更优势或关键参数可在备注栏说明。
参考需求参数 | 厂家
一、上肢康复运动训练器
1.1 系统运行界面具备8种及以上运动康复模式可选，必须提供快速启动、主动、被动、示教和处方模式等。
1.2 采用力反馈技术，机械结构采用联动直线导轨设计，移动方便，操作便捷，能够很好抵抗垂直方面重力影响。
1.3 具备痉挛保护功能，且采用无级可调方式。
1.4 设备具有固定式和手持式紧急急停等安全保护功能。
1.5 具备运动范围测量，上臂肌力测量和握力测量，肌力测量范围为0～150N，允许误差：±5N；握力测量范围为0～100N，允许误差：±5N。
1.6 系统最小训练速度≤0.01m/s，并且具备 5 挡可调速度，范围 10–80mm/s，投标时需提供相关检验报告证明速度精度。
1.7 具有抗阻功能，最大阻力≥14N，抗阻五级可调。
1.8 测量功能包括运动范围、肌力和握力测量，且能提供测量及训练每次得分及各项指标并输出数字分析报告。
1.9 训练附件具有把手模块、手掌支撑模块和握力模块满足不同的训练需求。
1.10 训练模式下提供音乐切换功能。
1.11 具有双重任务训练功能，且任务模块类型≥9种。
1.12 处方模式下具备助力和阻力两种选择。
1.13 系统具备不低于7种预定义轨迹设置，至少包含左右、向上、发散、矩形、折线、圆圈、随机直线、圆形等，具备任意轨迹示教功能。
1.14 设备在水平左右移动范围为0mm～620mm，允许误差：±10mm；前后移动范围为0mm～400mm，允许误差：±10mm。
1.15 设备高度调节范围500mm～900mm，允许误差：±50mm；设备具备快速调节能力，且高度调节范围≥400mm。
1.16 训练时间在2-60分钟可调。
1.17 双重任务训练模式能力训练项目≥12个，可以选择单一项目，也可以进行多项目联合训练，形成运动+认知或运动+计算的双重任务训练。
1.18 提供多种情景互动训练游戏，包括认知、注意力等，实现沉浸式趣味训练，提高患者参与度。
1.19 具备患者信息管理功能，具备从医院科室信息系统自动传输患者信息能力，能够提供康复训练计划管理，包含未执行和已执行等管理信息。软件功能包含患者管理、用户管理等，并可提供新增、修改、删除等功能。
1.20 具备设备互联功能，支持智能设备之间软件群控管理功能，能够进行方案的平台化设置和下发，实现设备的自动化训练。
1.21 评估模式包括 5 种（用于关节活动度、肌力评估）：范围评估、控制评估、量表评估、握力评估、等长肌力评估；
1.22 具备用户头像拍摄功能；
1.23 设备具备基于视觉反馈的镜像训练功能，镜像模式下可以选择左右患侧，设置训练时长；
1.24 拖动臂托结构可前后调节，训练手托调节长度：0-55mm，允差 ±10%，手托前后有限位；
1.25 机械结构采用关节模组直连设计，符合人体工学，保证训练稳定性，无夹手风险；
1.26 自动生成评估训练报告，记录训练轨迹，包括训练模式、训练时间、运动轨迹、轨迹偏差率、力量均值、力量峰值、速度均值、速度峰值、主动参与度等；
二、无线脑电采集分析系统
（一）无线放大器
1. 无线放大器
1.1重量≤200g，小型便携主机，可随身携带；
1.2 单一整机放大器支持≥64 通道高保真电生理信号实时同步采集；单级脑电≥32 通道，包含 HEOL 和 HEOR 两个眼电通道；
1.3采样率：具备不少于4种采样率，全通道采样率可达16000Hz；
1.4共模抑制比：≥130dB；
1.5输入阻抗：≥1GΩ；
1.6输入噪声：≤3uV（峰谷值）；
1.7带宽：0~250Hz，全频带保留直流放大，直流耦合；
1.8事件同步：通过WIFI实现无线同步，时间精度≤1ms；
1.9通信方式：支持2.4G/5GHz 双频无线WIFI信号传输，确保传输稳定性及抗干扰能力；
1.10 供电方式：3.6V~3.85V 可替换式锂电池，用户可手动更换，电池容量≥1100mAh，提供≥2块电池，单块电池续航时间≥10小时
1.11姿态检测：检测九轴数据，包括三轴角度、三轴角速度、三轴加速度，可与脑电同步记录，便于后续去除运动伪迹。
1.12同步盒：配套无线同步盒，采用紧凑型设计，通过电脑 USB 接口直接供电，具有同步状态指示灯，便于观察同步状态。
1.13同步盒接口：具备信号输入IN和信号输出OUT接口，可通过USB接口和信号输入IN接口实现打标。
1.14安全认证：放大器具有CE、FCC认证证书，放大器具有GB4943质检报告。
（二）电极帽
1.脑电电极帽≥32通道，采用盐水电极或干电极，采集系统兼具湿电极、干电极、盐水电极、凝胶电极采集功能，电极排布符合国际10-10或10-20系统。
2.信号高效，支持阻抗测量；
（三）脑电采集软件
3.1配套脑电采集软件，可以在线查看和离线保存数据，保存数据为通用CSV格式。
3.2阻抗检测：可以实时计算每个电极的接触阻抗，并通过红绿黄的颜色直观呈现接触状态。
3.3阻抗检测误差：≤±2kΩ或±10%（提供检验报告证明）。
3.4时域波形：可以在线实时展示每个通道的脑电时域波形和事件标记。
3.5滤波器：软件具有带通滤波，可选 1~50Hz, 7~13Hz, 15~50Hz, 5~50Hz, NoFilter；软件具有陷波，可选50Hz, NoFilter。
3.6频域波形：可以在线实时展示每个通道的脑电频谱，展示模式可选线性和对数（提供软件截图证明）。
3.7频域分析：幅值误差≤10%，频率误差≤±5%（提供检验报告证明）。
（四）开源接口
4.1提供开源接口，支持Python、Matlab和C/C++；通过接口可以实时输出原始脑电数据，九轴头部姿态数据，电池电量等数据。
4.2具有可拓展接口与主动康复训练功能，可以外接联机上下肢主被动、康复手、认知软件、下肢外骨骼机器人、经颅磁等相关具备联机接口的设备。
（五）一站式脑电分析处理软件
5.1.软件具有文件加载、数据回放、预处理、初级分析、高级分析功能，所有功能集成在同一软件里；无需编程、快速分析、可生成分析结果和图像。
5.2.软件可以数据回放，包括查看各通道脑电时域波形、添加标记、删除标记、编辑标记、数据剔除等功能；
5.3.软件包含脑电预处理功能，包括通道选择、去基线、带通滤波、陷波、去伪迹、重参考等；
5.4.软件可以进行脑电基础分析，包括绝对功率、相对功率、脑对称指数BSI、DTABR、DAR等；
5.5.软件可以进行时频分析和地形图分析，通道、时间范围和频带范围可自由设置，图像颜色可调；
5.7.软件可以进行脑功能连接网络分析，可以对聚类系数、节点平均度、小世界属性、平均最短路径长度等性能进行评估。可以绘制脑功能连接网络图像。提供软件截图证明
5.8.软件可以进行微状态分析，可以设置状态数，计算状态持续时间、发生率、覆盖率等。可以绘制微状态图像。

## 神经和肌肉刺激器
神经和肌肉刺激器参数征集汇总比对表
请务必按照所列出参数信息格式或描述方式（如表述方式不同的请进行换算后填写）填写参与调研设备参数，漏填或不按格式要求填写视为不满足。若有更优势或关键参数可在备注栏说明。
参考需求参数 | 厂家
一、硬件参数
1.电源：直流供电/可充电电池供电，满足临床续航要求
2.工作频率为：1-100Hz，允差± 10%;
3.产品尺寸：≤18cm×12cm×5cm；
4.显示尺寸：≥3.0英寸，分辨率为≥320*240,屏幕亮度可调节，界面清晰易操作；
5.治疗通道：≥4 路独立输出通道，可同时或分别控制；
6.评估和治疗：共有≥4 个肌电通道；
7.工作模式≥6 种：神经肌肉电刺激、触发电刺激、镜像刺激、表面肌电评估、身体姿态评估、多媒体生物反馈；
8.具备身体姿态评估功能，通过可视化智能影像捕捉技术，评估患者身体姿态；
二、技术参数
1.电流强度：0-25mA,精度与允差符合临床安全标准。
2.输出保护：电极片脱落引起开路时，当预设电流≥0.5mA 时，自动关闭输出；
3.输出波形：对称双相矩形；
4.刺激模式：间歇、交替、持续刺激三种；
5.工作频率：1Hz～100Hz 连续可调，步进与允差符合国家相关行业标准；
6.脉冲宽度：50-450微秒，步进为5微秒，允差±10%；
7.脉冲上升/下降时间：1s～5s可调，允差符合国家相关行业标准；
8.周期：刺激时间与休息时间1s～99s可调，步进与允差符合国家相关行业标准；
9.治疗时间：1min～240min 可调，步进与允差符合国家相关行业标准；
三、功能参数
1.具备电刺激、SEMG训练、ETS训练三种治疗方式；
2.内置吞咽障碍治疗相关资料库；
3.内置电极贴放位置示意图，可帮助治疗师快速准确贴放电极；
4.可自定义治疗数据。
四、脑电监测
1.采集电极及通道：单一整机放大器支持≥64 通道高保真电生理信号实时同步采集；采集电极最高支持 8 通道，盐水电极或干电极，覆盖全脑脑区，可实时输出原始脑电数据和脑参与度指标，并在界面上显示。
2.重量尺寸：重量≤100g，外形尺寸≤120×70×40mm；
3.共模抑制比：各通道≥130dB；
4.输入阻抗：≥1GΩ；
5.输入噪声：≤3μV（峰-峰值）；
6.通信方式：通过WiFi连接进行数据传输，无需有线传输，支持2.4G/5GHz双频无线WIFI，确保传输稳定性及抗干扰能力；
7.供电方式：3.6V~3.85V可替换式锂电池，用户可手动更换，电池容量≥1100mAh，提供≥2块电池，单块电池续航时间≥10小时；
8.姿态检测：检测九轴数据，包括三轴角度、三轴角速度、三轴加速度，可与脑电同步记录，便于后续去除运动伪迹；
9.电极帽连接方式：采用穿戴式一体化设计，无线放大器与电极帽连接牢固、拆装便捷，接口可靠稳定，满足临床快速穿戴与信号传输需求；
10. 设备配置脑电采集软件，连接电脑即可使用，具备：采集功能、导联编排工具、阻抗检测、时域波形、频域波形、标记模块、报告模块；
11.阻抗检测：可以实时检测计算每个电极的接触阻抗；并通过红绿黄的颜色直观呈现接触状态；
12.电极阻抗检测误差：≤±2kΩ 或 ≤±10%。
13 时域波形：可以在线实时展示每个通道的脑电时域波形，展示通道可选。
14 滤波器：软件具有带通滤波，可选1~50Hz,7~13Hz, 15~50Hz,NoFilter；软件具有陷波，可选50Hz,NoFilter。
15 频域波形：可以在线实时展示每个通道的脑电频谱，展示通道可选；展示模式可选线性和对数。
16.频域分析：幅值误差≤10%，频率误差≤±5%。
17. 采集系统兼具湿电极、干电极、盐水电极、凝胶电极采集功能。

## 手功能康复训练与评估系统
手功能康复训练与评估系统参数征集汇总比对表
请务必按照所列出参数信息格式或描述方式（如表述方式不同的请进行换算后填写）填写参与调研设备参数，漏填或不按格式要求填写视为不满足。若有更优势或关键参数可在备注栏说明。
参考需求参数 | 厂家
1. 康复手设备
1.1设备资质：具备医疗器械注册证，符合GB 9706.1医用电气设备安全标准。
1.2角度范围及允差。系统康复手套手指关节活动角度可连续调节，满足临床手功能康复训练需求。四指活动角度≥-20°～260°、拇指活动范围≥-20°～170°
1.3角速度：设备的角速度可调，范围25°/s～100°/s。
1.4系统输出压力：康复手设备握拳正压≥100~150kPa、负压≥-80~-40kPa
1.5康复训练手套：系统可选配康复动力手套，包含L、XL等型号。
1.6显示要求：训练界面能显示当前的患者用户名、训练模式、训练次数、训练时间、训练难度；训练界面还具有开始训练、训练设置及退出训练的功能。
1.7紧急保护措施：压力异常时自动停止训练，保障患者安全。
1.8适用范围：支持左手/右手可选，或双侧均可适配。
1.9 气电联合：在气动治疗的同时，联合应用神经肌肉电刺激技术，实现腕手一体化治疗，可有效促进手部张开及分指功能恢复。
1.10 蓝牙功能：电刺激模块通过蓝牙与主机连接；
1.11 多种训练方式，可选择左右手：
a）被动训练：通过充气和放气实现手指的握合和张开，可实现自动循环治疗。
b）镜像训练：可通过数据手套做出握合和张开动作带动柔性手套运动。
c）抗阻训练：可进行屈伸、屈曲、伸展训练，锻炼手部力量。
d）手指操训练：可进行手掌伸握、手指屈伸、对指训练。
e）助力训练：可进行屈伸、屈曲、伸展助力训练。
f）主动训练：通过互动游戏引导主动进行手部训练。
g）语音训练：可实现语音指令控制，辅助手部训练。
h）捏握力训练：使用握力球进行训练。
i）快速训练：可快速启动训练模式，方便直接开始康复训练。
1.12 具有预防痉挛模式，避免屈伸过快诱发痉挛；
1.13 具有手持控制器，被动训练下按手持控制器可进行动作切换；
2.脑电采集软件
2.1配套脑电采集软件，可以在线查看和离线保存数据。
2.2设备配置脑电采集软件，连接电脑即可使用，具备：采集功能、导联编排工具、阻抗检测、时域波形、频域波形、标记模块、报告模块；
2.3阻抗检测：可以实时检测计算每个电极的接触阻抗；并通过红绿黄的颜色直观呈现接触状态。
2.4阻抗检测误差≤±2kΩ或±10%。
2.5时域波形：可以在线实时展示每个通道的脑电时域波形，展示通道可选。
2.6灵敏度可切换为：范围 1μV/mm～100μV/mm，误差不超过±5%。
2.7滤波器：软件具有带通滤波，可选 1~50Hz, 7~13Hz, 15~50Hz, NoFilter；软件具有陷波，可选50Hz, NoFilter。
2.8频域波形：可以在线实时展示每个通道的脑电频谱，展示通道可选；展示模式可选线性和对数。
2.9头部姿态：可以实时显示九轴数据，包括三轴角度、三轴角速度、三轴加速度。
2.10 SDK服务：可以开启SDK服务，便于对接开源接口。
3. 脑电采集器
3.1单一整机放大器支持≥64 通道高保真电生理信号实时同步采集；
3.2重量≤100g，尺寸≤100×60×30mm
3.3通道数：≥8通道；
3.4采样率：不少于 3 档可调，包含 250Hz、500Hz、1000Hz；
3.5共模抑制比：≥130dB；
3.6输入阻抗：≥1GΩ；
3.7输入噪声：<3uV（峰谷值）；
3.8带宽：0~250Hz，全频带保留直流放大，直流耦合；
3.9事件同步：WIFI无线同步，时间精度≤1ms；
3.10通信方式：通过WiFi连接进行数据传输，无需有线传输，支持 2.4G/5GHz 双频WIFI，确保传输稳定性及抗干扰能力；
3.11供电方式：3.6V~3.85V 可替换式锂电池，电池容量大于 1100mAh；提供专用充电器；
3.12单块电池续航时间：≥5小时
3.13姿态检测：检测九轴数据，包括三轴角度、三轴角速度、三轴加速度，可与脑电同步记录，便于后续去除运动伪迹。
4.脑电电极帽
4.1放大器配套盐水或干电极脑电帽，电极排布符合国际10-10或10-20系统。
4.2 采集系统兼具湿电极、干电极、盐水电极、凝胶电极采集功能；
5、康复训练模块
可选择训练模式，包括自动训练（不少于2个游戏）、被动训练（精细动作训练）等。

## 脑机接口下肢骨骼机器人
脑机接口下肢外骨骼机器人参数征集汇总比对表
请务必按照所列出参数信息格式或描述方式（如表述方式不同的请进行换算后填写）填写参与调研设备参数，漏填或不按格式要求填写视为不满足。若有更优势或关键参数可在备注栏说明。
参考需求参数 | 厂家
一、功能需求
1.设备资质：具备医疗器械注册证，符合GB 9706.1医用电气设备安全标准。
2、适用于脑卒中、脑外伤、脊髓损伤等下肢运动功能障碍患者，用于辅助行走与步态康复训练；
3、系统由外骨骼主机、支撑结构、控制软件等部分组成，整体运行稳定、安全可靠；
4、训练模式：设备具备主动训练、被动训练、助行训练等多种训练模式
5. 最大负重：≥85kg；
6. 设备主要防护带（腰部绑带、大腿绑带）应能承载≥1000N 载荷；
7. 产品使用期限：≥10 年；
8. 接口支持≥2 个：设备支持 1 个串口（自定义协议）和 1 个 USB 通信接口（标准协议）；
9、软件功能：具备账户登录和账户管理，可进行训练参数设置、调节、训练任务执行功能；
9.1、具备电动起立、坐下的患者坐站转移训练功能；
9.2、具备多状态下的行走训练功能：
9.3、具备双侧下肢的主动、被动、主被动抬腿训练功能；
9.4、具备站立状态下的左右侧踝关节的被动跖屈、背屈训练功能；
9.5、具备站立状态下的下肢各关节（双侧髋、膝）的关节活动度的评估功能；
10、移动端：
10.1、具备账户登录和账户管理功能，包括工程（师）账户、管理员账户、医生账户；
10.2、具备用户信息管理和设备信息管理功能；
10.2.1、针对于患者的姓名、编号、性别、出生日期、地址、手机号、身高、体重、腰宽、大腿长度、小腿长度等进行添加、编辑、储存等功能；
10.2.2、针对于设备具备编号添加、无线互联、设备状态显示、电量显示、设备后台标定等多种功能；
10.3、具备训练参数设置、调节、训练任务执行功能；
10.3.1、患者上机前，对于设备的大小腿长度、腰宽、站立或坐下状态可根据患者记忆的档案数据，进行移动端控制智能一键调节；
10.3.2、对于步行功能训练的患者具备训练模式（被动、主动、主被动）、步长、步速、助力幅度、训练时长智能调节功能；
10.3.3、对于抬腿训练的患者具备训练模式（被动、主被动、主动）、训练部位（左腿、右腿）、髋关节训练范围、训练速度、助力幅度、训练时长智能调节功能；
10.3.4、对于关节活动范围评估的患者具备评估部位、评估侧非评估关节的固定角度的的智能调节功能；
10.4、智能电动调节：设备腰宽、大腿和小腿长度电动调节，移动端 + 指示灯显示;
10.4.1、腰宽调节范围：≥350mm，并通过主机背侧指示灯显示；
10.4.2、大腿长度调节范围：≥370mm，并通过左右两侧大腿外侧指示灯显示
10.4.3、小腿长度调节范围：≥310mm，并通过左右两侧小腿外侧指示灯显示
10.5、关节运动角度范围：
a. 髋关节矢状面活动范围：-30°～+110°;
b.膝关节矢状面活动范围：0°～110°;
c.踝关节矢状面活动范围：0～30°
d.髋关节外展角度：单侧髋关节外展角度≥45°；
10.6行走速度调节：行走速度调节：步态训练速度与踏步速度均可连续调节，满足临床康复训练需求。
10.7 具备所有训练过程实时显示、训练后数据分析、储存、打印功能；
10.8 训练/评估报告自动生成、历史对比、查看打印。
11、辅助支架与外骨骼的智能互联：
11.1、辅助支架需具有动态浮动支撑功能，以适应患者训练时的重心上下正弦曲线浮动，浮动距离≥10cm；
11.2、辅助支架具备电控转向功能：通过操作手持控制器控制辅助安全支架转向；
11.3、辅助安全支架具备自适应升降功能：能够根据患者的记忆尺寸数据自动调节到患者站立或坐下的位置；
11.4、辅助安全支架扶手外展角度：≥90°；
11.5、辅助安全支架具有机器的前倾、后仰角度调节功能；
11.6、可移动支架：具备独立电量显示、可升降、自动升降座椅功能；
12、电池、电机及电量：
12.1、设备主机配有可充电锂电池1个，插拔设计，可不停机更换；
12.2、主机电量显示及续航能力：移动端实时显示设备电量百分比，电源开关的颜色显示绿、蓝、红，以表示不同的电量状态；
13、安全保护措施：
13.1设备具备操作者急停功能（双侧急停按钮），并具备开机自检功能、有机械限位保护功能；
13.2、关节限位机制，各个关节有多重限位保护，保证使用患者在使用过程中不会受到意外关节电机过度旋转造成的伤害；
13.3、倾倒提醒：检测到外骨骼背部与垂线的夹角大于25°±5°后启动警示；
14、具备开机就绪、低电量状态、即将开始训练的语音提示。
二、无线脑电采集分析系统
（一）设备主机
1.单一整机放大器支持≥64 通道高保真电生理信号实时同步采集；
2.采样率：具备≥4种采样率，全通道采样率≥1000Hz
3.A/D转换位数≥24bit；
4.时间间隔误差：≤±1ms 或 ≤±5%；
5.幅频特性：0.5Hz～70Hz；
6.输入噪声：≤0.5μVrms；
7.共模抑制比CMRR：≥130dB；
8.输入阻抗：≥1GΩ；
9.通信方式：通过 WiFi 连接数据传输，无需有线传输，支持 2.4G/5GHz 双频 WIFI；
10.供电方式：3.6V~3.85V 可替换式锂电池，电池容量≥1100mAh；提供专用充电器。
11.姿态检测：检测九轴数据，包括三轴角度、三轴角速度、三轴加速度，可与脑电同步记录，便于后续去除运动伪迹
12.同步盒：配套无线同步盒，小巧，具有同步状态指示灯，通过电脑USB接口直接供电。
（二）电极帽
1.支持32通道无创阵列电极；
2.信号高效，支持阻抗测量；
3.电极材质：银/氯化银电极，符合国际10-20系统；
4.采集系统兼具湿电极、干电极、盐水电极、凝胶电极采集功能；
（三）脑电采集软件
1.配套脑电采集软件，可以在线查看和离线保存数据，保存数据为通用CSV格式。
2.阻抗检测：可以实时计算每个电极的接触阻抗，并通过红绿黄的颜色直观呈现接触状态。
3.阻抗检测误差：≤±2kΩ或±10%（提供检验报告证明）。
4.时域波形：可以在线实时展示每个通道的脑电时域波形和事件标记。
5.滤波器：软件具有带通滤波，可选 1~50Hz, 7~13Hz, 15~50Hz, 5~50Hz, NoFilter；软件具有陷波，可选50Hz, NoFilter。
6.频域波形：可以在线实时展示每个通道的脑电频谱，展示模式可选线性和对数（提供软件截图证明）。
7.频域分析：幅值误差≤10%，频率误差≤±5%（提供检验报告证明）。
8.一站式脑电分析处理软件
8.1.软件具有文件加载、数据回放、预处理、初级分析、高级分析功能。
8.2.软件可以数据回放，标记编辑；
8.3.软件包含脑电预处理功能；
8.4.软件可以进行脑电基础分析；
8.5.软件可以进行时频分析和地形图分析，通道、时间范围和频带范围可自由设置，图像颜色可调；
8.6.软件可以进行脑功能连接网络分析，可以对聚类系数、节点平均度、小世界属性、平均最短路径长度等性能进行评估。可以绘制脑功能连接网络图像。
8.7.软件可以进行微状态分析，可以设置状态数，计算状态持续时间、发生率、覆盖率等。可以绘制微状态图像。

## 言语与认知功能康复训练评估系统
脑机接口言语与认知功能康复训练评估系统参数征集汇总比对表
请务必按照所列出参数信息格式或描述方式（如表述方式不同的请进行换算后填写）填写参与调研设备参数，漏填或不按格式要求填写视为不满足。若有更优势或关键参数可在备注栏说明。
参考需求参数 | 厂家
1 软件基本组成
1.1.1训练项目
a.认知注意：包括转移、维持、广度、分配及选择方面的注意训练；
b.认知记忆：包括空间、人物以及言语的记忆训练；
c.认知计算：包括计算练习和数字理解两部分的计算训练；
d.认知思维：包括概念形成、逻辑推理、系列思维及问题解决能力的思维训练；
e.认知知觉：包括结构性失用、视觉失认、听觉失认、单侧忽略以及空间关系的知觉训练；
f.认知定向：包括时间、地点及人物的定向训练；
g.认知言语：包括口语、读解以及听理解的言语训练。
1.1.2 评估内容
a.语言功能障碍评估：包含 WAB 法失语症鉴别流程、失语症检查综合评价、CADL 检查项目及评分、Frenchay 构音障碍评价总结表等常用语言障碍评估量表。
b.智能化诊断：可针对评估结果提示可能的 19 种语言障碍。1.1.5 语言障碍康复训练：包含单项训练、常规训练、专项训练，提供 19 种语言障碍专项训练处方，支持方案编辑。
c.检查结果展示：可显示表一听检查结果、表二视检查和语音检查结果、表三口语表达结果、直方图、口语检查结果、能量图和声调图，提示语言障碍类型。
1.1.3训练设置
a.软件支持用户根据患者的具体需求和状况，灵活选择认知训练项目、制定个性化的训练计划、设置训练难度等级（低、中、高）及确定训练时间（五档可调）。
b.采用先进语音识别技术：适配各类人群与方言（联网在线、可定制），自动识别发音正确性，支持自主训练。
c.采用可扩充自动组卷题库技术：开放题库架构，支持自动组题与医生选题，可扩展题目。
d.集成交互游戏：集成多款趣味康复游戏，可与题目绑定、支持新增游戏。
e.训练题目灵活配置：支持指导语、提示音、正确提示灯定制，系统自动朗读。
f.灵活参数配置：支持自动组题、手工选题、双屏显示、识别匹配度、语音朗读参数可调。
g.评估量表≥19 个；训练题目≥5000 项；题目难度可按年龄自动匹配或自定义
1.2评估功能
1.2.1软件包含9种不同的量表，包含MoCA、MMSE、Mini-Cog、ADL、IQCODE、HDS、AD-8、Frenchay及WAB等,或具有同等效力的言语认知评估量表。
9种量表应内置标准计分规则和常模参考值（按年龄/教育程度分层）。
自动输出量表总分、分项得分及临床提示（如“可疑认知障碍”）。
1.2.2 评估结果至少包含：定向能力、注意力、语言表达、听理解、看理解、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识、推理能力，支持打印与答题过程回放。
2.软件基本功能
2.1功能模块：至少包含用户登录注册模块、系统主界面模块、认知训练模块、认知评估模块、历史记录模块、用户管理模块。
2.2 软件接口：软件具备USB数据接口，支持外接输入设备与打印设备，可实现训练报告查看、导出与打印。
2.3 具备 HIS 系统对接能力，可根据医院需求定制对接服务。
2.4 软件访问控制：需至少包含用户身份鉴别方法、管理密码和用户类型及权限等模块。
2.5 软件保护：软件采用注册码的方式对软件进行保护，确保软件在授权范围内使用。
2.6多语言或无障碍支持：若面向老年人或有听力/视力障碍者，增加语音读题、大字体界面、触屏优化。
2.7 硬件配置：配≥21 英寸液晶显示屏，双屏配置。
3.脑电采集
3.1单一整机放大器支持≥2 通道高保真电生理信号实时同步采集；采集电极 Fp1，可实时输出脑参与度指标。
3.2 电压测量：电压测量误差不超过±10%。
3.3 共模抑制：各通道≥130dB。
3.4 噪声电平：不大于3μV（峰-峰值）。
3.5 幅频特性：1Hz～60Hz，满足临床脑电信号采集要求。
3.6 耐极化电压：可承受±300mV 及以上直流极化电压，幅度相对偏差符合临床脑电采集精度标准，保障信号采集稳定性。
3.7 陷波滤波器：具备50Hz 陷波滤波功能，滤波后幅值衰减效果满足临床使用要求，有效降低环境干扰对脑电信号的影响。
3.8 输入阻抗：≥1GΩ。
4.安全性
4.1电气安全：脑电采集器应符合 GB 9706.1-2020、 GB 9706.226-2021，应用部分为 BF 型，患者漏电流≤0.1mA。
4.2电磁兼容：符合 YY 9706.102-2021，不得因静电放电或射频干扰影响正常工作。
4.3软件安全：
用户鉴别：密码+动态验证码（或等效双因子）；权限分级≥4级。
数据加密：存储与传输采用 AES-256。
日志审计：保存≥180天，不可篡改。
防篡改：核心模块数字签名保护。
4.4患者保护：支持训练时长限制、强制休息提醒、紧急停止按钮。
4.5数据隐私：符合个人信息保护法，导出报告自动加密。
4.6电极生物相容性：无细胞毒性、无致敏、无皮内反应（提供第三方检测报告）。
4.7报警：电极脱落、信号饱和时发出声光报警。
4.8风险管理：提供ISO14971 风险管理报告及软件版本说明。
5.提供耗材供应相关说明（如供应周期、单价、储存），如无耗材请忽略。
6.提供售后服务说明（如质保与维修、培训服务、验收标准、文档交付）。
7.合规与认证：
a.医疗器械注册证：提供中华人民共和国医疗器械注册证（若产品按第二类及以上医疗器械管理），或提供不视为医疗器械的说明。
b.软件网络安全：符合《医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022年修订版）》要求。

## 站立床
站立床参数征集汇总比对表
请务必按照所列出参数信息格式或描述方式（如表述方式不同的请进行换算后填写）填写参与调研设备参数，漏填或不按格式要求填写视为不满足。若有更优势或关键参数可在备注栏说明。
参考需求参数 | 厂家
一、设备资质
1、具备医疗器械注册证；
2、符合GB9706.1医用电气设备安全标准；
3、提供产品合格证明与出厂检测报告。
4、设备尺寸：长度≥2100mm，宽度≥1250mm，高度≤500mm（±20mm）。
二、核心功能与角度参数
1、功能：电动站立、起背、翻身、上曲腿四功能一体;
2、站立可调角度范围： 0°-60°±5°;
3、起背可调角度范围：0°~50°±10°;
4、翻身可调角度范围： 0°~40°±10°；
5、上曲腿角度范围：0°~20°±5°;
6、角度调节采用电动控制，运行平稳、无噪音、无抖动。
三、安全与配置要求
1、配备护栏、患者固定绑带;
2、电动推杆为慢速推杆，运行平稳;
3、脚轮带刹车功能;
4、具备一键复位与紧急停止功能;
5、床板从水平至直立位置的运行时间≥30 秒。
6、床体框架采用加厚钢材，承重≥135kg；
7、床面材料防水、耐磨、易清洁，符合院感要求。