医疗设备需求参数表

| 科 室 | 医学检验科 | 设备名称 | 结核分子生物PCR分析仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 2 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 功能需求： - 1.检测原理:基于实时荧光PCR技术； - 2.激发光源:LED光源(免维护)； - 3.样本容量:96个； - 4.荧光检测波长:4通道； - 5.法规使用年限:≥7年； - 6.适用试剂:适用开放试剂，适配市场上大多数的试剂厂商试剂，试剂说明书上并且有注明适配PCR的机型； - 7.荧光激发波长:通道1:470nm,通道2:530nm,通道3:585nm,通道4:630nm,可选配:(通道5:690nm,通道6:420nm)； - 8.荧光检测波长:通道1:510nm,通道2:565nm,通道3:620nm,通道4:665nm,可选配:(通道5:705nm，通道6:470nm)； - 9.可检测的荧光素及染料:FAM,SYBR Green、VIC、HEX、Joe、TAMRA、CY3、ROX、Texas Red、 CY5；可选：Quasar 705、Alexa Fluor700、Atto425； - 10.检测方式:反应管的底部侧面激发、检测； - 11.激发与检测光的传输模式:每反应孔独立光纤传输； - 12.软件功能:定量/定性、多色熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM(高分辨率熔解曲线)、SAT实时荧光等温扩增。 - 13.模块温度范围:4°C-99°C； - 14.检测灵敏度:最小分辨为1个拷贝； - 15.控温模式:半导体热电模块，升降温速率(MAX):4°C/S - 16.控温精度:士0.1°； - 17.断电保护:有断电保护功能。 |  |  |  |