医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复医学科 | 设备名称 | 中药熏蒸治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 2 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 功能需求： - 适用范围：本产品对风湿类、皮肤类、骨科类、内科类等疾病有辅助治疗作用,可配合药液，用于人体躯干等部位熏蒸治疗。 - 1.显示方式: 液晶显示； - 2.操作方式: 触摸屏操作； - 3.输入电压: AC220V、频率50Hz； - 4.额定功率: 2000VA； - 5.药液容量: ≥6L； - 6.治疗时间: 1min～99min ,步进值1min，允差为±30s； - 7.预热温度: 预热设定温度为70～99℃，可调，允差士20%，步长1℃。药液加热装置内药液预热温度出厂默认为85℃±5℃； - 8.熏蒸温度: 38℃～45℃，步进1℃； - 9.熏蒸档位: 蒸汽强度可调节，预热及治疗功率≥5档可调； - 10.当加热容器气压≥0.05MPa限压阀启动，当加热容器气压≥0.07MPa安全阀启动。 - 11.防干烧: 熏蒸治疗仪具有防干烧功能，当药液加热装置内的药液低于液位针下限时，不能加热，并有提示信息。 - 12.采用广视角液晶屏显示仪器的工作参数，并具有实时状态提示功能。如“液体缺少、正在预热、正在治疗等。 - 13.熏蒸容器具有六重安全防护装置：超温自动停止加热保护、达到压力限压阀自动泄压、限压阀失效后安全阀自动泄压、漏电保护、缺水自动停止加热保护、外置测温装置。 - 14.熏蒸容器内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入堵塞蒸汽管道，蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢。 - 15.配备冷凝水收集系统，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。 - 16.喷头机械臂内部配有嵌入式冷凝水收集装置，并配有外置测温装置，使病人和喷嘴之间保持安全距离，防止烫伤。 - 17.排液：治疗仪具有手动排液功能。 - 18.加热效率：仪器采用多组加热结构，加热功率充足，升温速度快；在常规室温与标准水量条件下，可在短时间内将药液加热至沸腾并稳定出汽，有效缩短患者等候时间，提升治疗效率。 - 19.多角度治疗：三维万向旋转臂杆，360度旋转喷头，针对于某个部位的熏蒸灵活性大，无需患者脱衣治疗，只需露出熏蒸部位熏蒸治疗，方便灵活。 - 20.仪器整体体积小，移动方便灵活。适用于住院部病区的床前移动治疗，为术前、术后康复不便移动患者提供便利； - 21.配置功能:单锅双喷头。 |  |  |  |